## Sheet1
k | v
1W1B 束线和 XAFS 实验站，实验手册 | 1W1B 束线和 XAFS 实验站.pdf
原子局域结构研究测试，实验技术 | 透射XAFS测试
氧化态研究测试，实验技术 | 透射XAFS测试
成键情况，实验技术 | 透射XAFS测试
测定样品中含量很少的元素的原子近邻结构，实验技术 | 荧光XAFS
1W1B 束线和 XAFS 实验站实验技术/方法，实验技术 | 透射XAFS，荧光XAFS
荧光XAFS，光束线站 | 1W1B-XAFS实验站
透射XAFS，光束线站 | 1W1B-XAFS实验站
透射XAFS，研究目的 | 原子局域结构研究测试，实验技术
透射XAFS，研究目的 | 氧化态研究测试，实验技术
透射XAFS，研究目的 | 成键情况，实验技术
荧光XAFS，研究目的 | 测定样品中含量很少的元素的原子近邻结构
1W1B-XAFS实验站，粉末样品制样步骤（抹胶带法) | 第一步：准备好：3M 胶#810-CQ33（19mm）、A4 纸、研钵、称量勺、样品框、塑胶手套、待制备样品。 第二步：取适量样品，研磨至 400 目以下。 第三步：截取胶带长约 20cm，粘贴面朝上，两端贴在 A4 纸上固定。 第四步：将研磨好的样品均匀撒于胶带上，用手指涂抹均匀。 抖落胶带表面残留的粉末，将胶带对折成 4 层或 8 层。 将处理好的胶带固定于样品框上，等待测试。后续可根据预扫描的信号调整胶带的厚度。 样品制备结束后，及时清理实验台。
1W1B-XAFS实验站，液体样品制备 | 第一步：准备好聚酰亚胺胶带、聚四氟样品架、一次性注射器（1ml）和剪刀。 第二步：截取适量聚酰亚胺胶带，将聚四氟样品架窗口完全封紧。 第三步：用一次性注射器抽取适量液体样品。 第四步：在窗口边缘扎一个小孔，将样品注射进去（注入样品时不要注满，一般情况下注入四分之三即可），擦去残留样品。 第五步：取适量胶带将小孔封紧，将制备好的液体样品垂直放置。 第六步：将注射器的针头盖好，投入利器盒中，并将实验台收拾整洁。
1W1B-XAFS实验站，粉末样品压片 | 第一步：准备好模具、研钵、称量勺、称量纸、3M 胶带（#810-CQ33）等。清洁模具中各个可能接触到样品的表面，备用。 第二步：透射样品： 先用 thickness 软件包中的 sample 计算得到所需的样品用量，若量太少可以掺杂适量的 BN 或其他试剂（低 Z 元素，起压片成型的作用），保证能压成片。一般 BN 的用量 50-60mg，即可压成片。荧光样品：用量要求不高，只需能压成片即可。通常片的厚度最好不要超过 1mm。 第三步：压片 研磨：称取适量样品，用研钵把样品颗粒尽量研磨细小，颗粒大小四百目（3um 以下），手感像面粉；同时加入掺杂的 BN 或其他试剂研磨，混合均匀，备用。 第四步：组装模具：用镊子放入垫块 1—— 装入研磨好的样品粉末（晃一晃，使粉末分布均匀）—— 再放入垫块 2—— 放入压杆，轻轻旋转压杆。 第五步： 压片机操作： 将模具放到压片机上，调整位置，确保模具处于螺旋压杆的中心，旋紧螺旋杆。 加压：将加压手柄上下摆动，直到压力表示数由 0 变大到一定值（单位 MPa），停止加压。保持压力 2-5 分钟。压力大小和时间与样品材料有关，建议使用 8mm 以上模具，具体参考： 直径6mm模具，样品总质量约 40mg，压力示数约为 1（不大于 3） 直径8mm模具，样品总质量约 60mg，压力示数约为 4（不大于 6） 直径10mm模具，样品总质量约 80mg，压力示数约为 6（不大于 10） 卸压：旋转压片机最下方的黑色旋钮，使压力表示数减小到 0MPa。然后马上把黑色旋钮拧紧，防止漏油。 第六步：拿出模具：拧松螺旋杆，拿出模具，先取下模具的底座，再借助金属垫块，稍微压紧螺旋杆，顶出样品片，用胶带取出样品。 第七步：用酒精将模具、研钵等实验用具擦拭干净，清理实验桌面。
1W1B-XAFS实验站，透射XAFS实验操作步骤 | 1) 光路准直及检测 •束线调整 束线的主要光学器件为狭缝及双晶单色器，它们的空间位置对光束质量有至关重要 的影响，请用户不要擅自调整束线部件。 •设定激光准直光束 实验棚屋中有一激光光束，它与Ｘ光束光迹重合，用来做为准直电离室及样品的基 准。用Ｘ光敏感纸在两点对Ｘ光曝光，通过两点光斑的空间位置而确定激光束的方向。 当样品＜5mm时，或特殊样品池是，可以请值班人员校激光准直光束，避免光斑位置与样 品位置，偏差过大，未经允许不得改动激光束指向。 2) 调整单色光失谐度 •为什么要调整失谐度 实验所用单色(单能)X 光束中含有高次谐波分量，高次分量产生背景噪音，降低了 获取数据的质量。微调单色器中双晶的失谐度（平行度）则可有效抑制光束中高次谐波 分量。但过度失谐基波强度损失过大，这是我们所不希望的。针对不同的实验，设置适 当的失谐度，对于提高取谱质量是重要的。 3) 选择电离室工作气体配比 •为什么需要改变气体配比 本透射 XAFS 实验系统中用两个流气式电离室分别探测样品前后的 X 光强度，电离 室对X 射线吸收的大小与工作气体种类及X 射线能量有关。由理论分析可知前电离室吸 收为20%， 后电离室吸收为80%以上时，实验获取的数据信噪比最高。同时前后电离室工 作气体一致性 越高越有利于消除由光源的波动及单色器所产生的 Glitch 对采谱数据的 影响。当实验中改变单色器的能量范围时，则需改变工作气体的配比或换用不同长度的 电离室以保持前后电离室的吸收率及气体种类的一致。 •操作 本站备有 5cm，17cm，31cm 三种长度的电离室及纯氮、纯氩，氮、氩比例为 75:25， 50:50 及 25:75 五种不同配比的工作气体。图 4 给出了在20%吸收情况下，不同长度的 电离室不同气体的配比所适用的扫描能量范围。前电离室及其工作气体的选择可参考此 图。图 5 给出了 31cm 长电离室在 5 种不同气体配比条件下，其吸收比例与入射光能量 的关系曲线，后电离室气体选择可参考此图。 4) 样品制备，安装及厚度调整 •调整样品厚度 由理论计算可知，当 .t 为一定值时，可得到最佳信噪比。常用样品厚度 t 取法是按后.t- 前.t=1～1.5，其中后为吸收限后的值，前为吸收限前的值。从谱上看后.t-前.t 即是吸收 限跳边的高度。实际情况更为复杂，由于样品中各种元素组份多种多样，有些样品无法 达到上述要求，而且其差值也不是随着 t 的增加单调变化。样品过厚过薄都使跳限高度 减小，只有通过实验才能找到最佳值。厚度测试请参阅 XAFS 数据采集软件的第四部分。 通过测试可得到一个吸收边附近的谱，根据其跳边高度值调整样品厚度，重复上述步骤 直到跳边高度达到或最接近 0.6～1.6。 •样品制备 对于透射 XAFS 实验，推荐使用粉末样品，粉末细度要达到 400#。取宽度为 1-2cm 的 胶带（推荐使用 3Ｍ牌胶带）约 20cm，将粉末均匀撒在胶面上并涂匀，折叠胶带则可方 便地调整厚度。本站备有压片机，粉末样品亦可压片制样。 甩带或烧结等不能制成粉末的片状样品，其厚度应控制在 100 m 以下，面积应大于 5×10mm 且不得有孔隙。要准备 2～3 片以备厚度调整之用。 对于液体状态样品，建议使用样品盒。 5) 数据采集电子学系统的设定 •用户关注要点 在数采电子学系统中需要用户关注的是置于实验棚屋实验台下层的两台前置放大器 （KEITHLEY 428）放大倍数的设定及本底电流调整。在数采系统中，前后电离室的输出弱电流 信号经前置放大器放大并转换成电压信号送入 V/F 变换器变换为频率成正比的脉冲信号，最 后由定标器计数并馈入计算机 V/F 变换器输入信号范围是 0-10V。在控制机柜中有一个信号电 压监测单元，实时显示前置放大器输出的信号电压值，当电压超范围时还有音讯报警。如果 放大倍数设置不合适，当实验改变能区范围或由于采谱过程中信号电压变化，则可能出现超 范围而导致采谱失败。另一方面，在弱信号区域系统非线性增大，噪音影响也变大，所以放 大器输出信号也不宜在 0.01V 水平以下。基于以上原因，在正式采谱前，适当设置前置放大 器放大倍数是十分关键的步骤。 •设定前置放大器 在运行 XAFS 数据采集软件包中的厚度测试以调整 样品厚度的同时，应注意控制柜中 信号电压监测单元的显示，在整个厚度测试扫描过程中，两路信号的最大值应该在0.8－9V 之 间，小于此值应将前置放大器放大倍数提高，反之减小。 6) 采谱 采谱软件的操作请参阅北京同步辐射 XAFS 实验站采谱程序说明（附录1）关于实验参数 设置部分在此做几点补充。 •吸收边的选择原则 本实验站提供的光子能量扫描范围是 4.8～22.8keV（其中由于低能X射线在空气中吸 收较重，Ti/Cs 的低浓度样品，建议前往中能站4B7A进行）。一般 XAFS 实验取谱范围在 1keV 左右，在选择测试元素吸收边时，首先考虑 K 边。如果取谱范围超出了4.8～22.8keV， 或取谱范围与样品中其它元素吸收边重叠，则要考虑 L 边。在 L 诸边中要选择至少边后几 百个 eV 范围内没有重叠，按此原则一般取 LIII边。 •设置采样时间 采样时间越长，采谱的统计误差越小，但整个采谱时间加长。光强和采样时间是影 响数据统计误差的两个因素。就本束线光强情况，在透射模式一般可选 1～2 秒采样时间。
1W1B-XAFS实验站，研究领域 | 材料科学
1W1B-XAFS实验站，研究领域 | 环境科学
1W1B-XAFS实验站，研究领域 | 纳米科学
1W1B-XAFS实验站，研究领域 | 生物医学
1W1B-XAFS实验站，研究领域 | 化学化工
1W1B-XAFS实验站，研究领域 | 能源催化
1W1B-XAFS实验站，研究领域 | 人文考古
1W1B-XAFS 束线、实验站主要参数及设备 | 可供实验的能量范围: 4.8 — 22.8 keV 能量分辨率: <1-3 × 10-4 @ 9 keV 样品处光通量: >1×1011photons/s @ 10 keV; Isr = 250 mA@2.5GeV 样品处光斑尺寸（FWHM）: 1(H) ×0.5(V) mm2 流气型电离室（探测器）：气体：纯氮、纯氩、氮氩混合气 电离室长度： 31cm/17cm/5cm 工作电压： 2200V/2200V/1000V 荧光电离室（探测器）： Lyttle 荧光电离室探测器 19 元高纯锗半导体阵列探测器 低温样品室 温度控制范围： 10 － 300 K
1W1B-XAFS实验站，线站状态 | 正常运行
1W1B 束线和 XAFS 实验站，北京同步辐射实验申请流程 | 第一步：课题申请，● 普通课题申请：用户注册登录中国科学院重大科技基础设施共享服务平台（http://lssf.cas.cn/）（以下简称平台）提交课题申请，然后下载打印申请书并在指定位置签字及加盖单位公章，邮寄一份至BSRF用户办公室（以下简称用户办公室）。用户办公室全年接收课题申请。 ● 重点课题申请：重点课题需满足以下条件：有重大学术价值的基础研究或应用基础研究；可望在短期内（一般三年）获得较显著经济效益或社会影响的应用研究；特别是得到国家重大或重点支持的研究项目，或属于当前研究热点和前沿的研究；申请人在相关领域有良好的研究业绩，有同步辐射工作经验，有一支稳定的研究队伍。在BSRF开展实验两年以上的用户可申请装置重点课题。欲申请重点课题的用户也需通过平台在线提交申请，并将签字及加盖单位公章后的申请书邮寄一份至用户办公室。重点课题申请具体接收时间以用户办公室发出的通知为准，一般每年一次。 第二步：课题评审● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第三步：机时申请、安排机时 ● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第四步：完成安全培训、开展实验● 初次实验人员需要在平台注册账号，并完成个人辐射防护安全培训，通过考试后方可进入实验大厅（安全培训有效期为2年）；● 进入实验线站后，用户需严格遵守BSRF的各项规章制度；填写用光记录表，在线站人员的指导下进行线站安全操作培训后，开展实验；● 实验结束后，用户需清理实验台、并按相关规定处理实验垃圾；归还门卡、个人剂量卡。 第五步：结题、提交成果 ● 用户科技成果发表时，如实验内容全部或部分是在BSRF上完成，须注明“在北京同步辐射装置XX线站获取数据”，并及时将相关成果信息（包括文章、奖项、专利、社会效益等）反馈给用户办公室。
1W1A-漫散射实验站，研究领域 | 晶体材料薄膜
1W1A-漫散射实验站，研究领域 | 多层膜纳米材料
1W1A-漫散射实验站，研究内容 | X 射线漫散射实验站主要用来开展晶体材料中各种缺陷(空位、杂质或填隙原子、位错、位错环、层错、原子团或空位等等)的分布和组态的结构研究, 薄膜和多层膜结构的表面和界面究, 高分辨 X 射线衍射研究, 以及新实验技术方法的探索性研究。
1W1A-漫散射实验站，实验技术 | X射线反射率（XRR）
1W1A-漫散射实验站，实验技术 | X射线非镜面散射
1W1A-漫散射实验站，实验技术 | 掠入射X射线衍射（GIXRD）
1W1A-漫散射实验站，实验技术 | 掠入射X射线散射（GIXS）
1W1A-漫散射实验站，实验技术 | 掠入射小角X射线散射（GISAXS）
1W1A-漫散射实验站，实验技术 | 掠入射广角X射线散射（GIWAXS）
X射线反射率（XRR），研究内容 | 分析薄膜厚度、粗糙度、密度
X射线非镜面散射，研究内容 | 薄膜样品的厚度、密度、表面的粗糙度、界面相关长度
掠入射X射线衍射（GIXRD），研究内容 | 测试样品的衍射结构信息
掠入射X射线散射（GIXS），研究内容 | 薄膜材料的近表层结构
掠入射小角X射线散射（GISAXS），研究内容 | ①常压下的表面及表层结构信息的测量,主要研究的材料有表面纳米颗粒,表面嵌入纳米金属粒子,介孔材料,嵌段共聚物薄膜,多层膜,半导体纳米领域中的量子点、量子线、量子阱等。 ②以超高真空环境下的原位实验为主,主要有金属氧化物材料界面及表面纳米结构的生长,纳米催化粒子的催化过程,纳米粒子和共聚物的自组装过程等。
掠入射广角X射线散射（GIWAXS），研究内容 | 测试样品的衍射结构信息
1W1A-漫散射实验站，GIWAXS批量测试样品制备/准备 | 1 样品的尺寸、材质 基片尺寸：建议 10-20mm 见方，厚度不超过 2mm。 基片材质：硅片、石英片、玻璃片均可，要求表面光滑、平整、坚硬。 2 样品的编号 提前将所有样品按顺序从数字 1 开始依次编号，编号写在有机玻璃板的空白处。 3 样品的粘贴 在样品基片背面的中心位置贴上大概5-10mm见方的双面胶，粘贴在寄送过去的有机玻璃板上。 注意：请按照下图所示，将样品粘贴在有机玻璃板正确的一面（请注意三个磁铁的排列方向，目前的粘贴面跟之前的旧版本是相反的）。请将三个磁铁尽量放置在样品片的中心位置，X射线会沿如图箭头所示方向入射。注意：样品跟有机玻璃板之间一定要粘贴的牢靠、紧密！ 样品托的背面一定不要有双面胶，否则可能会吸附在机械手的夹爪上。如果样品的尺寸较小，要注意样品的粘贴位置，务必要覆盖住三个磁铁，如果样品的大小不足以覆盖住三个磁铁，会导致上样失败。; 4 粘贴样品所用有机玻璃板的制作 去掉有机玻璃板两面的保护膜。用透明胶带粘贴住有机玻璃板的某一面，将这一面放在已粘好磁铁的其他有机玻璃板上（会邮寄一个带磁铁的标准板）。 放上三个磁铁，使其能与下方已有的磁铁吸住（若不能吸住则放反）。 用胶带包裹磁铁紧紧缠绕两圈（一圈不够，需保证粘贴紧密）。; 5 批量样品的存放或邮寄 可使用铁盒子（如铅笔盒），将粘有样品的有机玻璃板吸在盒内即可。 注意：无需在有机玻璃板与铁盒子之间贴双面胶固定（有机玻璃板上的磁铁已能牢固吸附），否则会影响取放，残余双面胶可能粘住机械手夹爪。 若需快递，可增加软保护层，且铁盒子高度尽量矮一些。
1W1A-漫散射实验站，GIWAXS批量测试样品制备/准备参考连接 | https://mp.weixin.qq.com/s/vujYkQMcIzOcaIMYjZ5Bqg
1W1A-漫散射实验站，设备参数 | 1W1A 光束线性能参数： 单色器： 尺寸(mm3) --- 100(l) × 30(w) × 1(t) 斜切角(°) --- 14.7 衍射角(°) --- 23.65 晶体压弯曲率半径(m) --- 31 光源到晶体距离(m) --- 20 晶体到样品距离(m) --- 5 反射镜： 尺寸(mm2) --- 800(l) × 80(w) 掠入射角(°) --- 0.2 - 0.35 镜子压弯曲率半径(m) --- 1740.87 - 994.78 光源到镜子距离(m) --- 21.6 镜子到样品距离(m) --- 3.4 样品点： 聚焦光斑尺寸(mm2) --- 0.7(l) × 0.4(w) 单色光能量分辨率(Si(220)) --- < 4.4 × 10-4 二次谐波（Si（220）） --- < 0.2%
1W1A-漫散射实验站，X 射线漫散射实验站主要设备 | 五圆衍射仪
1W1A-漫散射实验站，X 射线漫散射实验站主要设备 | 探测器系统
五圆衍射仪，设备介绍 | 一个可以绕入射光在水平和垂直位置翻转的 Huber 四圆衍射仪, 其中θ圆的最小步长为 9", 2θ圆的最小步长为 9", 绝对转动精度为 30", 重复精度为 2"（图 3 是处于掠入射状态下五圆衍射仪的照片）。
探测器系统，设备介绍 | NaI 闪烁计数器。
1W1A-漫散射实验站，普通 XRD 实验测量 | 按照与反射测量相似的顺序将样品切入光路后，接下来是寻找衍射峰，可按如下操作进行（以单晶 Si 片（004）样品为例）： 调节目的：θ-2θ置于 Si（004）的衍射峰位 调节方法： 1：将 2θ角度运行至 69.1 度，将 2θ探测器狭缝打开尽量大，并加上吸收片防止探测器饱和； 2：做θ扫描，在θ为 A 附近可以观察到一个明显的衍射峰，然后在峰位 A 附近精细扫描θ，确定峰值 A*，将θ置于峰位 A*处； 3：在一定的角度范围内扫描 χ 角，找到衍射的最强位置 χ0，并将样品放置在这一位置。 4：将 2θ探测器狭缝设置为合适大小，一般为 0.2～0.5mm，探测器前加适当吸收片，在 69 度附近做 2θ精细扫描，确定峰值 B*将探测器运行至峰位 B*处，设置2θ为 69.1 度，调节完毕。 【注意】在 2θ探测器狭缝打开时一定要加吸收片 上述调节完成后，入射 X 射线、Si（004）晶面及探测器的位置满足 Bragg衍射条件，调节完毕，用户根据自己的实验目的进行实验。
1W1A-漫散射实验站，掠入射衍射（GID）测量 | 掠入射衍射（GID）测量 I、确定 2θ探测器以及后探测器零点； 【说明】2θ探测器用于实验测量，后探测器用于切光和掠入射角标定。 1、 取掉样品台，将 2θ探测器狭缝设置为 0.2mm，后探测器狭缝设置为 0.2mm 2、 加适量吸收片（一般为 12～15 片） 【注意】未加吸收片之前严禁将探测器置于对准直通光位置 3、 通光，进行 2θ探测器扫描 例如：ascan tth –1 1 200 0.1 扫描得到 2θ 峰位在 CEN 处，则将 2θ探测器放置于此位置，并设定此位置为零点，操作如下： mv tth CEN （将 2θ探测器放置刚才扫描的峰位处） set tth 0 （将峰位设置为 2θ零点座标） 4、将 2θ探测器移开，同时作图探测器选择为后探测器 mv tth 60 （移开 2θ探测器） plotselect （作图选择后探测器） 在提示选项中选择 bdet ascan psdy -0.2 0.2 40 0.1 同设置 2θ探测器零点一样，设置后探测器零点坐标 mv psdy CEN set psdy 0 如果此时扫描找不到峰位，可扩大扫描范围 然后 ct ，记录读数，为切光使用 【提示】常用的两个命令： ct （记录各个探测器和电离室的读数） wa （用以观察各个电机，也即探测器的位置） II、放置试样 1、 放置样品。将样品台放置仪器上 2、 移动 2θ探测器 60 度位置处，防止挡光 mv tth 60 3、 移动 chi 为-9 度位置处： mv chi –9 （经验值） 4、 开激光，脱开 Ф 圆（样品圆）的电机，记录初始反射光斑位置，然后将试样自转 180 度，再次记录光斑位置，调整试样仰俯使光斑位于两次位置连线中心处。再反方向转动 180 度，反复调节，直至转动试样，反射光斑没有明显移动即可。在转动的过程中注意背面样品升降电机的连线，不能连续向同一个方向转动试样，否则会引起电机连线的缠绕，造成事故。 5、 合上 Ф 圆（样品圆）的电机，关闭激光器。 III、切光 【说明】切光的目的是将试样表面与入射光束平行，并且在竖直方向上让样品位于阻挡入射光一半位置处，切光采用后探测器进行。注意后探测器的读数要远小于前探测器，不能超过 20 万/秒。 1、采用后探测器， 将其移至零点：mv psdy 0 2、降低 zz 让全部光通过，并记录此时电离室的计数 umvr zz –1 ct 3、 逐步升高 zz 样品台并计数 mvr zz 0.1 ct 重复上面操作，直至光强度减为大约一半 4、 试样进行仰俯扫描，目的是使试样表面与光束平行； ascan th –2 2 100 0.1 mv th CEN set th 0 5、 再次切光，将 zz 放置在挡住光束一半的位置，即电离室的计数降为全部光束通过时计数的一半。此时可用很小的步长逐步向上移动 zz，并时刻注意电离室的计数是否已减为一半： mv zz 0.01 ct IV、 反射角确定 反射角确定原理为利用反射光束来确定入射角： 1、根据试样反射率不同，保留 2～3 片吸收片或者完全去掉吸收片 2、确定入射角 mv psdy 0.4 ascan chi 0 0.4 40 0.1 找到峰位 CEN mv chi CEN set chi 0.2 V、 衍射角确定 【说明】一般利用基底来确定衍射角位置，为方便说明，本说明采用 Si （400）衍射面为例 1、【注意】去掉前吸收片；放置厚吸收铝片遮挡后探测器；将 2θ探测器狭缝完全打开； 2、将作图探测器选择为 2θ探测器： plotselect 在选项中选择 det； 3、将 2θ探测器放置 Si（400）晶面峰位：69.1 度，扫描ϕ角 例如 ascan phi 0 90 450 0.1 为寻找峰位时可以大范围快速扫描，大致确定峰位后再进行精细ϕ扫描，确定θ衍射峰位 4、将 ϕ 放置最大峰位处，例如 mv phi CEN，然后将 2θ探测器狭缝缩小为 0.3~0.1mm,进行 2θ精细扫描， 5、将 2θ探测器放置精细扫描的峰位处，然后再精细扫描试样 ϕ 角，将上述 2θ探测器位置设为 69.1 度，试样ϕ 角设置为 34.55 度； 6、如果认为上述ϕ 角峰强不足，可以将试样ϕ 角增加 90 度或者 180 度，重复进行第 4、5 步测量； 标定后根据需求开始进行试验即可。
1W1A-漫散射实验站，注意事项 | 【注意事项】： 1、 前探测器读数必须小于 100 万/秒，以防止过饱和损伤；通常情况下，当探测器读数大于 50 万时，就需要观察分析是否已经过饱和；后探测器的读数则必须小于 20 万/秒，超过 10 万时就要加以注意。 2、 严格禁止未加吸收片时将各探测器放置于直通光位置处，防止饱和损伤； 3、 ϕ 最小步长为 0.005， 2θ 最小步长为 0.0025，注意步长设置防止低于最小步长，为节约时间可增加步长，减少步数。 4、数据的文件名不能是“log”这个单词。 5、 如何利用 U 盘拷贝数据：点击电脑左下角的开始菜单（图像为小红帽），依次定位到：System toolsÆhardware browserÆhard drives，会出现以下图像：注意上图最后一行的三个字符“sdd”，不同的 U 盘对应的字符也不相同。如果你所用的 U 盘 不被系统识别，则没有这行字符的显示，如下图所示：打开一个新的命令终端，在命令行内输入：Mount –t vfat /dev/sdd /mnt/usb，即可将 U 盘挂载上，注意“sdd”这三个字符是会随不同的 U 盘而变化的；拷贝完实验数据之后，卸载U 盘时在命令行内输入：Umnout /mnt/usb
1W1A-漫散射实验站，线站状态 | 正常运行
1W1A-漫散射实验站，北京同步辐射实验申请流程 | 第一步：课题申请，● 普通课题申请：用户注册登录中国科学院重大科技基础设施共享服务平台（http://lssf.cas.cn/）（以下简称平台）提交课题申请，然后下载打印申请书并在指定位置签字及加盖单位公章，邮寄一份至BSRF用户办公室（以下简称用户办公室）。用户办公室全年接收课题申请。 ● 重点课题申请：重点课题需满足以下条件：有重大学术价值的基础研究或应用基础研究；可望在短期内（一般三年）获得较显著经济效益或社会影响的应用研究；特别是得到国家重大或重点支持的研究项目，或属于当前研究热点和前沿的研究；申请人在相关领域有良好的研究业绩，有同步辐射工作经验，有一支稳定的研究队伍。在BSRF开展实验两年以上的用户可申请装置重点课题。欲申请重点课题的用户也需通过平台在线提交申请，并将签字及加盖单位公章后的申请书邮寄一份至用户办公室。重点课题申请具体接收时间以用户办公室发出的通知为准，一般每年一次。 第二步：课题评审● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第三步：机时申请、安排机时 ● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第四步：完成安全培训、开展实验● 初次实验人员需要在平台注册账号，并完成个人辐射防护安全培训，通过考试后方可进入实验大厅（安全培训有效期为2年）；● 进入实验线站后，用户需严格遵守BSRF的各项规章制度；填写用光记录表，在线站人员的指导下进行线站安全操作培训后，开展实验；● 实验结束后，用户需清理实验台、并按相关规定处理实验垃圾；归还门卡、个人剂量卡。 第五步：结题、提交成果 ● 用户科技成果发表时，如实验内容全部或部分是在BSRF上完成，须注明“在北京同步辐射装置XX线站获取数据”，并及时将相关成果信息（包括文章、奖项、专利、社会效益等）反馈给用户办公室。
1W2B-综合实验站，实验手册 | 多方法实验技术的发展、常规吸收谱学、基于高性能探测器的方法学研究
1W2B-综合实验站，简介 | BSRF 1W2B-综合实验站位于同步辐射北厅（15号厅），已从专用的晶体学线站转型为综合实验站，主要开展常规硬X射线吸收谱学实验，激光pump-X光probe的时间分辨实验，SAXS/WAXS/XAFS联合测量实验及XRD/XAFS联合测量实验。线站提供5-18keV连续可调的单色X光。吸收谱学实验可开展透射和荧光两种模式的实验，荧光方法使用Lytle探测器或自研阵列SDD系统。时间分辨实验可提供激光pump-X光probe的时间分辨XAFS实验或XRD实验，时间分辨率可达120皮秒。联合测量实验可同时采集样品的吸收谱、小角和广角信号或同时采集样品的衍射和吸收谱信号。（衍射、广角信号采集采用一维位置分辨的Mythen探测器阵列，没有二维位置分辨能力。）
1W2B-综合实验站，北京同步辐射实验申请流程 | 第一步：课题申请，● 普通课题申请：用户注册登录中国科学院重大科技基础设施共享服务平台（http://lssf.cas.cn/）（以下简称平台）提交课题申请，然后下载打印申请书并在指定位置签字及加盖单位公章，邮寄一份至BSRF用户办公室（以下简称用户办公室）。用户办公室全年接收课题申请。 ● 重点课题申请：重点课题需满足以下条件：有重大学术价值的基础研究或应用基础研究；可望在短期内（一般三年）获得较显著经济效益或社会影响的应用研究；特别是得到国家重大或重点支持的研究项目，或属于当前研究热点和前沿的研究；申请人在相关领域有良好的研究业绩，有同步辐射工作经验，有一支稳定的研究队伍。在BSRF开展实验两年以上的用户可申请装置重点课题。欲申请重点课题的用户也需通过平台在线提交申请，并将签字及加盖单位公章后的申请书邮寄一份至用户办公室。重点课题申请具体接收时间以用户办公室发出的通知为准，一般每年一次。 第二步：课题评审● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第三步：机时申请、安排机时 ● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第四步：完成安全培训、开展实验● 初次实验人员需要在平台注册账号，并完成个人辐射防护安全培训，通过考试后方可进入实验大厅（安全培训有效期为2年）；● 进入实验线站后，用户需严格遵守BSRF的各项规章制度；填写用光记录表，在线站人员的指导下进行线站安全操作培训后，开展实验；● 实验结束后，用户需清理实验台、并按相关规定处理实验垃圾；归还门卡、个人剂量卡。 第五步：结题、提交成果 ● 用户科技成果发表时，如实验内容全部或部分是在BSRF上完成，须注明“在北京同步辐射装置XX线站获取数据”，并及时将相关成果信息（包括文章、奖项、专利、社会效益等）反馈给用户办公室。
1B3-X射线光刻实验站，实验手册 | 1B3A X 射线光刻站.pdf
1B3-X射线光刻实验站，简介 | X 射线光刻站通过一反射镜调节光路，可分别实现硬线曝光（约 4.3keV）和软线曝光（约 1.6keV）。硬线曝光是同步辐射白光经过厚度约 250um 的铍窗到达样品，可以实现厚度超过 1.5mm 的PMMA 的曝光，主要应用于大高宽比的微结构的研制。软线曝光是白光经过一铬反射镜反射，再通过一厚度约 0.5um 的氮化硅窗到达样品，可实现约百纳米宽度线条的光刻，主要应用于亚微米微细结构的研制及硬线曝光的掩模制备。
1B3-X射线光刻实验站，研究领域 | X射线光学元件研制，如光栅，折射透镜等
1B3-X射线光刻实验站，实验技术 | 纳米光刻
1B3-X射线光刻实验站，实验技术 | 深度X射线光刻
纳米光刻，研究内容 | 纳米光刻
深度X射线光刻，研究内容 | 金属光栅、折射聚焦透镜、波带片、 精密微金属结构系统
1B3-X射线光刻实验站，研究内容 | 主要用于 X 射线光学元件的制备，尤其对含有大高宽比微结构的元件具有制备优势， 如 X 射线折射透镜、波带片、光栅等。所实现的微结构尺寸、厚度覆盖范围广，其器件在 X 射线聚焦、成像领域有着广泛的应用。
1B3-X射线光刻实验站，主要设备 | 实验站主要设备 光刻实验站除了具有同步辐射光刻束线的曝光系统外，还拥有较为完善的微加工设备和环境。工作环境有 300 平米的千级洁净间、腐蚀间、工艺辅助间等； 在设备上拥有磁控溅射系统、原子层沉积系统、热蒸发系统、 电镀装置、氧化炉、紫外光刻机、反应离子刻蚀机、 离子束刻蚀机、 ICP 刻蚀系统； 在测试设备方面有台阶仪、显微镜等。
1B3-X射线光刻实验站，光源性能及参数 | 北京同步辐射装置 X 射线光刻站(1B3A)由 1B3 弯铁引出，可通过调节反射镜系统， 实现反射光和直通光两条光路，分别进行适合亚微米线条宽度的纳米光刻和适合大于 1 毫米厚度的 X射线深度光刻。 反射镜可以在竖直方向上移动来切换光路。 当反射镜移开光路时，同步光进入 X 射线深度光刻曝光腔； 当反射镜切入光路时，同步光经由反射镜反射后进入纳米光刻曝光腔，所以两种曝光模式必须分时使用。同步辐射光束在水平方向是均匀分布，在竖直方向为高斯分布， 因此样品台在竖直方向上进行扫描以满足光刻所需要的大面积均匀光斑。图1为1B3A光刻束线的结构示意图。
X射线深度光刻，设备参数 | X射线深度光刻 1B3A 束线由弯铁引出， 光源经过 250 微米厚度的铍窗照射在样品上， 光斑尺寸水平大约 55毫米，竖直 10 毫米。 样品环境为 50kpa 氦气氛， 样品台在竖直方向扫描曝光， 行程最大范围±50 毫米，也可实现不扫描定点曝光。 波长范围： 白光，峰值大约 4.3kev。 曝光面积： 最大 50*80 毫米。 光刻深度： 对于 PMMA 光刻胶最大光刻深度 1.5 毫米。
纳米光刻，设备参数， | 纳米光刻 1B3A 束线光源经过一个镀铬反射镜反射，然后通过一个 0.5 微米厚的氮化硅膜，再通过 18微米厚度的铍膜（可选）后照射在样品上， 光斑尺寸水平大约 50 毫米，竖直 10 毫米。 样品环境为真空， 样品台在竖直方向扫描曝光， 行程最大范围±50 毫米，也可实现不扫描定点曝光。 波长范围： 白光，峰值大约 1.6kev。 曝光面积： 50*80 毫米。 光刻分辨率：最小线宽 50nm。
1B3-X射线光刻实验站，X 射线曝光操作设备 | 1 曝光腔、水冷机、气瓶 硬线曝光腔：用于硬线样品的放置及扫描。 软线曝光腔：用于软线样品的放置及扫描。 硬线水冷机：用于硬线曝光时样品的冷却。 软线水冷机：用于软线曝光时样品的冷却。 氦气瓶：为硬线曝光腔充氦气。 2 安全联锁控制 Hutch 门内控制箱：用于 Hutch 门的安全联锁控制。 Hutch 门内控制箱：用于 Hutch 门的安全联锁控制及通风照明开关。 安全联锁控制系统：用于曝光时光的开关控制。 3 曝光量控制 曝光量控制屏幕：主要用于曝光量控制软件的操作，同时用于线站 设备的监控等。 曝光量控制软件：用于曝光量的设定、更改、采集等。 4 真空控制操作柜 触摸屏：用于硬/软线的样品扫描控制软件操作。 硬线扫描控制软件：用于硬线样品的扫描控制。 软线扫描控制软件：用于软线样品的扫描控制。 硬线真空控制：控制抽真空、充氦气、放气等，并监控真空及充氦。 软线真空控制：用于抽真空、开关阀门、放气等。 软线真空计：用于软线真空监测。 电源区：整个真空控制柜的总电源及各部分独立电源。
1B3-X射线光刻实验站，硬线曝光操作步骤 | 硬线曝光操作步骤 （1）开冷却水。打开硬线水冷机上的插排按钮，让外置循环泵启动。开水冷机面板上的“POWER”，约一分钟后按“COOL”按钮。 （2）放置样品。将样品固定在样品架内，将样品架插入硬线曝光腔内的扫描架上，拧紧螺丝固定。关好曝光腔门。 （3）开扫描。在触摸屏硬线曝光控制系统上，根据自己的实验需要设置“速度设定”和“摆幅设定”，（注意“中心高度”后的参数不能改动）设置完毕，点击“扫描启动”。 （4）Hutch 门联锁。按 Hutch 门内方形的绿色“搜索”按钮，门内警灯闪烁并伴有蜂鸣声。按 Hutch 门外“关门”按钮，门会自动关闭，门关好后点击门外方形的绿色“搜索”按钮，蜂鸣声结束后，安全联锁控制系统面板上的安全关闸下的圆形绿色灯（Enable）会亮。 （5）抽真空。在硬线控制电源箱上，按机械泵的“开”按钮，机械泵会启动，然后按前级阀的“开”按钮，可以听到很大的抽气声，声音会逐渐变小。抽真空到约 8Pa，按前级阀的“开”按钮关闭前级阀，然后按机械泵的“关”按钮。 （6）充氦气。按充氦阀的“开”按钮，逆时针旋转氦气瓶上的流量控制阀，对曝光腔充氦气。压力值到约 50KPa，并且压差值小于 1KPa，充氦阀会自动关闭。顺时针旋转氦气瓶上的流量控制阀，将其关闭。 （7）开闸板阀。按闸板阀的“开”按钮，打开闸板阀。 （8）设置曝光量。LIGA 光强采集软件界面上，在“目标电流值 mAH”下面的框内输入曝光量，然后点击左上角一个向右的空心箭头，点击后变为实心箭头。 （9）开始曝光。点击 LIGA 光强采集界面上的“开始”按钮，然后点击 BSRF 安全联锁控制系统上安全关闸下的方形“open/打开”按钮，能听到阀门启动的声音，FOE 和 Hutch 上的警灯亮起，此时开始曝光。 （10）曝光结束。LIGA 光强采集界面右下角的“电流和 mAH”下的数值大于等于设定的曝光量时，曝光会自动停止。BSRF 安全联锁控制系统上安全关闸下的方形“open/打开”按钮灯自动熄灭，下面红色的方形“close/关闭”按钮自动亮起。FOE 和 Hutch 上的警灯自动熄灭。 （11）关闸板阀。按闸板阀的“开”按钮，关闭闸板阀。 （12）停止扫描。按触摸屏上的“停止按钮”，停止扫描，然后按“回原点”按钮，扫描装置会自动会原点。到达原点后，“回原点”按钮会变绿色，显示“到原点”。 （13）开 Hutch 门。按门外控制箱的“开门”按钮，打开 Hutch 门。 （14）放气。先将曝光腔门的固定螺丝拧送并将固定门栓打开。关闭闸板阀后约半分钟，按放气阀的“开”按钮，给曝光腔放气。放气过程中能听到放气的声音。 （15）取样品。放气结束，打开硬线曝光腔的门，将样品架抽出，然后关上曝光腔的门。将样品从样品架上取下。 （16）如更换样品继续曝光，从步骤（2）开始循环。如不再继续曝光，按水冷机的“POWER”按钮，关闭水冷机，按水冷机上的插排按钮，关闭外置循环泵。按机械泵的“开”按钮，然后按前级阀的“开”按钮，对曝光腔抽真空。约 2 分钟后，按前级阀的“开”按钮，再按机械泵的“关”按钮，关闭机械泵
1B3-X射线光刻实验站，软线曝光操作步骤 | 软线曝光操作步骤 （1）开冷却水。开水冷机面板上的“POWER”，约一分钟后按“COOL”按钮，然后按“PUMP”。 （2）放置样品。样品固定在样品架内，将样品架插入软线曝光腔内的扫描架上，拧紧螺丝固定。关好曝光腔门。 （3）开扫描。在触摸屏软线曝光控制系统上，根据自己的实验需要设置“速度设定”和“摆幅设定”，（注意“中心高度”后的参数不能改动）设置完毕，点击“扫描启动”，确保扫描正常启动再进行下一步。 （4）Hutch 门联锁。按 Hutch 门内方形的绿色“搜索”按钮，门内警灯闪烁并伴有蜂鸣声。按 Hutch 门外“关门”按钮，门会自动关闭，门关好后点击门外方形的绿色“搜索”按钮，蜂鸣声结束后，安全联锁控制系统面板上的安全关闸下的圆形绿色灯（Enable）会亮。 （5）开机械泵。在软线控制电源箱上，按机械泵的“开”按钮，机械泵会启动，然后按前级阀的“开”按钮，可以听到很大的抽气声，声音会逐渐变小。 （6）开分子泵。抽真空到 14Pa，按分子泵的“开”按钮，启动分子泵，按电离开关的“开”按钮。 （7）开气动阀。抽真空到优于 1.0X10-2Pa 时，按气动阀 1 的“开”按钮，然后按气动阀 2 的“开”按钮，依次打开两个气动阀。 （8）设置曝光量。LIGA 光强采集软件界面上，在“目标电流值 mAH”下面的框内输入曝光量，然后点击左上角一个向右的空心箭头，点击后变为实心箭头。 （9）开始曝光。点击 LIGA 光强采集界面上的“开始”按钮，然后点击 BSRF 安全联锁控制系统上安全关闸下的方形“open/打开”按钮，能听到阀门启动的声音，FOE 和 Hutch 上的警灯亮起，此时开始曝光。 （10）曝光结束。LIGA 光强采集界面右下角的“电流和 mAH”下的数值大于等于设定的曝光量时，曝光会自动停止。BSRF 安全联锁控制系统上安全关闸下的方形“open/打开”按钮灯自动熄灭，下面红色的方形“close/关闭”按钮自动亮起。FOE 和 Hutch 上的警灯自动熄灭。 （11）关气动阀。按气动阀 2 的“开”按钮，然后按气动阀 1 的“开”按钮，依次关闭两个气动阀。 （12）停止扫描。按触摸屏上的“停止按钮”，停止扫描，然后按“回原点”按钮，扫描装置会自动回原点。到达原点后，“回原点”按钮会变绿色，显示“到原点”。 （13）停分子泵和机械泵。按电离开关的“开”按钮。按分子泵的“开”按钮，分子泵转速开始降低，等分子泵转速降到 0，按前级阀的“开”按钮，关闭前级阀，然后按机械泵的“关”按钮，关闭机械泵。 （14）开 Hutch 门。按门外控制箱的“开门”按钮，打开 Hutch 门。 （15）放气。先将曝光腔门的固定螺丝拧送并将固定门栓打开。按放气阀的“开”按钮，给曝光腔放气。放气过程中能听到放气的声音。 （16）取样品。放气结束，打开软线曝光腔的门，将样品架抽出，然后关上曝光腔的门。将样品从样品架上取下。 （17）如更换样品继续曝光，从步骤（2）开始循环。如不再继续曝光，按水冷机的“POWER”按钮，关闭水冷机。按机械泵的“开”按钮，然后按前级阀的“开”按钮，对曝光腔抽真空。约 3 分钟后，按前级阀的“开”按钮，再按机械泵的“关”按钮，关闭机械泵。
1B3-X射线光刻实验站，线站状态 | 正常运行
1B3-X射线光刻实验站，北京同步辐射实验申请流程 | 第一步：课题申请，● 普通课题申请：用户注册登录中国科学院重大科技基础设施共享服务平台（http://lssf.cas.cn/）（以下简称平台）提交课题申请，然后下载打印申请书并在指定位置签字及加盖单位公章，邮寄一份至BSRF用户办公室（以下简称用户办公室）。用户办公室全年接收课题申请。 ● 重点课题申请：重点课题需满足以下条件：有重大学术价值的基础研究或应用基础研究；可望在短期内（一般三年）获得较显著经济效益或社会影响的应用研究；特别是得到国家重大或重点支持的研究项目，或属于当前研究热点和前沿的研究；申请人在相关领域有良好的研究业绩，有同步辐射工作经验，有一支稳定的研究队伍。在BSRF开展实验两年以上的用户可申请装置重点课题。欲申请重点课题的用户也需通过平台在线提交申请，并将签字及加盖单位公章后的申请书邮寄一份至用户办公室。重点课题申请具体接收时间以用户办公室发出的通知为准，一般每年一次。 第二步：课题评审● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第三步：机时申请、安排机时 ● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第四步：完成安全培训、开展实验● 初次实验人员需要在平台注册账号，并完成个人辐射防护安全培训，通过考试后方可进入实验大厅（安全培训有效期为2年）；● 进入实验线站后，用户需严格遵守BSRF的各项规章制度；填写用光记录表，在线站人员的指导下进行线站安全操作培训后，开展实验；● 实验结束后，用户需清理实验台、并按相关规定处理实验垃圾；归还门卡、个人剂量卡。 第五步：结题、提交成果 ● 用户科技成果发表时，如实验内容全部或部分是在BSRF上完成，须注明“在北京同步辐射装置XX线站获取数据”，并及时将相关成果信息（包括文章、奖项、专利、社会效益等）反馈给用户办公室。
4W1A-X射线成像实验站，实验手册 | 4W1A 束线和X射线成像实验站.pdf
4W1A-X射线成像实验站，简介 | X射线成像实验站位于北京同步辐射装置 4W1A 光束线的末端，是白光和单色光兼用的实验站。在4W1A 光束线和实验站建成后的十余年中，主要用于进行晶体材料及其器件表面和内部的微观结构缺陷分析研究。2000年以后，随着 X 射线成像技术的发展，该光束线站又成为国内硬X 射线相位衬度成像研究的基地，在生物、医学和材料等领域相位衬度成像研究方面发挥着日益重要的作用。实验站还建成了X射线纳米分辨三维成像显微镜，利用标准样品，纳米显微镜可获得空间分辨率最高可达30纳米（实际样品可获得的空间分辨率随样品特性而异），可为生命科学、能源科学、材料科学、微电子产业、微加工技术和纳米科技等众多学科领域提供先进的研究手段。
4W1A-X射线成像实验站，实验技术 | 主要开展的实验方法有晶体白光形貌术、微米分辨成像和波带片纳米分辨全场成像以及相应的 CT 实验方法，此外实验站还可开展相位衬度成像方法研究，包括衍射增强成像和同轴相位衬度成像。
4W1A-X射线成像实验站，研究领域 | 生命科学
4W1A-X射线成像实验站，研究领域 | 能源科学
4W1A-X射线成像实验站，研究领域 | 材料科学
4W1A-X射线成像实验站，研究领域 | 微电子产业
4W1A-X射线成像实验站，研究领域 | 微加工技术
4W1A-X射线成像实验站，研究领域 | 纳米科技
4W1A-X射线成像实验站，研究内容 | 进行晶体材料及其器件表面和内部的微观结构缺陷分析研究。
4W1A-X射线成像实验站，实验技术 | X射线纳米分辨三维成像
4W1A-X射线成像实验站，实验技术 | 白光形貌术
4W1A-X射线成像实验站，实验技术 | X射线微米分辨成像
4W1A-X射线成像实验站，实验技术 | 相位衬度成像方法
4W1A-X射线成像实验站，实验技术 | 衍射增强成像
4W1A-X射线成像实验站，实验技术 | 同轴相位衬度成像
X射线纳米分辨三维成像，研究内容 | 纳米分辨三维成像研究
相位衬度成像方法，研究内容 | 相位衬度三维成像原理和方法研究；
4W1A-X射线成像实验站，设备参数 | 光源 4W1A光束线的光源是单周期扭摆磁铁（wiggler），光源磁铁磁场强度是1.8T，因为该光源磁铁是电子储存环第4弧区的第一块wiggler扭摆磁铁，所以简称为4W1扭摆器。电子束团经过磁场时，受到洛仑兹力作用产生圆周加速运动，从电子轨道的切线方向发射同步辐射X射线。在同步辐射专用运行模式下（2.5GeV@250mA）4W1的光源参数（按耦合系数10%计算）为： 水平方向束团尺寸：sx=1.23mm 垂直方向束团尺寸：sy=0.42mm 水平方向角散度：sx'=0.190mrad 垂直方向角散度：sy'=0.131mrad
4W1A-X射线成像实验站，主要设备 | 双晶单色器
4W1A-X射线成像实验站，主要设备 | 多维运动平移旋转样品台
4W1A-X射线成像实验站，主要设备 | 成像探测器
4W1A-X射线成像实验站，主要设备 | 纳米分辨成像设备
双晶单色器，简介 | 双晶单色器的主要功能是将宽谱的白光 X 射线单色化为特定能量的单色 X 射线，是光束线实验站的主要光学部件。双晶单色器由两块完美的硅单晶以及两套高精度平移旋转台组成，硅单晶的衍射面为 Si(111) ，晶面间距 d111= 3.1353Å。单色器晶体选取单色 X 射线的过程是晶体衍射面对X射线的布拉格衍射，单色X射线波长  与 X 射线能量 E 的关系可通过E = hC/ 计算出，简化计算为  = 12.4/E（其中  和 E 的单位分别为Å和keV），利用布拉格衍射公式 2d sin =  可计算出布拉格衍射角与 X 射线能量的关系；单色器能量的选择可利用微米分辨成像控制软件自动调节。
多维运动平移旋转样品台，简介 | 实验站运动调节系统是对实验站主要设备包括单色器、样品台和探测器实现精细调节的关键设备，采用KOHZU高精度位移台和旋转台搭建而成。样品台采用五维调节机构，包含样品台的旋转和水平、竖直调节以及样品旋转轴的二维调节，样品台旋转和平移调节精度分别达到±0.005度和±0.3微米；探测器包含水平和竖直的二维调节。利用步进电机及控制器，实验站开发了运动调节系统控制程序，可实现样品的自动调节和CT数据的高效采集。
成像探测器，简介 | 实验站常用的探测器有 X 射线胶片、电离室和 X 射线sCMOS探测器 等。 1) X 射线胶片 实验站备有FUJI-IX50、IX80 型工业用X 射线胶片，显像前胶片乳胶颗粒的直径约为0.3～0.8m，配合X射线显影、定影液使用，主要用于单晶材料的白光形貌术。 2) 电离室 实验站所用电离室为充 Ar 气的电离室，常用于调光或扫描晶体摇摆曲线时测量X 射线的相对光强。 • 使用时，确保 X 射线入射到电离室的窗口； • 对电离室两极板施加一定的偏压（400V）； • 电离室测定的光电流信号由微电流计（KEITHLEY 6517）放大后传输到计算机进行数据采集和显示； 3) X 射线 sCMOS探测器 实验站常用探测器为一套日本滨松的光纤耦合的sCMOS成像探测器C12849，和一套自研的可切换放大倍数的镜头耦合成像探测器，镜头耦合探测器可切换1X、2X、4X、10X的镜头，图像信号的采集常用Hamamatsu Flash4.0 sCMOS和 Hamamatsu C15550 qCMOS探测器。
X射线微米分辨成像，实验步骤 | 通过实验站的双晶单色器，将束线出口的白光X射线单色化，选取特定能量的单色X射线照射在样品上，经过样品吸收后，在探测器上获得样品内部微观结构的二维投影像，微米分辨成像实验光路图如图2所示。由于4W1光源的高亮度、高准直性、发光点尺寸小以及超长的物源距离等优点，因此能获得高分辨率的图像，比如采用10X镜头的探测器，可获得约1m的空间分辨率。实验站开发了基于EPICS控制系统的微米分辨成像数据采集软件，可实现了多种成像数据采集功能，例如：单图像采集、实时采集；设定间隔时间的连续采集（适用于原位实验）；单能量点的CT采集以及基于外触发的飞扫CT采集，软件界面如图3所示。
X射线纳米分辨三维成像 ，实验步骤 | X射线纳米分辨三维成像的原理如图4所示，通过波带片“透镜”放大成像，CCD探测器配合精密样品转台拍摄样品不同角度的放大投影像，利用CT重建算法，获得样品的三维密度分布。这台X射线显微镜目前提供高分辨模式和大视场模式两种实验模式：高分辨模式成像视场大小为15μm×15μm，可达到的分辨率为50nm（标准样品），大视场模式成像视场大小为65μm×65μm，可达到的分辨率为150nm（标准样品）。
白光形貌术 ，实验步骤 | 白光形貌术 X射线形貌术是根据晶体中衍射衬度变化和消像规律，来检查晶体材料及器件表面和内部微观结构缺陷的一种方法，广泛用于晶体材料完整性的研究。其中白光形貌实验利用劳厄衍射方法，入射X 射线是连续的宽谱 X 射线，获得的每个劳厄斑点都代表了相应衍射面的结构信息。白光形貌实验中的要点有： • 白光形貌实验的研究对象为单晶材料； • 实验站提供的白光X射线界面尺寸最大为 25×14mm2，可应用于较大尺寸样品的研究； • 白光形貌实验中，可利用精密四刀狭缝将入射光斑调整到合适尺寸，对于某些散射较大的样品，入射光斑的尺寸应小于样品的尺寸。 • 对于透射样品的直通 X 射线，必须在底片盒对应部位粘贴铅皮进行阻挡； • 白光形貌实验采用 X 射线胶片拍摄劳厄衍射斑，胶片的曝光时间一般为几秒； • 为防止散射光对成像的影响，白光形貌实验中可用铅皮阻挡杂散光； • 白光形貌实验样品制备时应尽量降低样品内部的残余应力； • 获得白光形貌实验结果后，须对劳厄衍射斑点进行指标化后才能确定各衍射斑点代表的晶体结构信息。
4W1A-X射线成像实验站，线站状态 | 正常运行
4W1A-X射线成像实验站，北京同步辐射实验申请流程 | 第一步：课题申请，● 普通课题申请：用户注册登录中国科学院重大科技基础设施共享服务平台（http://lssf.cas.cn/）（以下简称平台）提交课题申请，然后下载打印申请书并在指定位置签字及加盖单位公章，邮寄一份至BSRF用户办公室（以下简称用户办公室）。用户办公室全年接收课题申请。 ● 重点课题申请：重点课题需满足以下条件：有重大学术价值的基础研究或应用基础研究；可望在短期内（一般三年）获得较显著经济效益或社会影响的应用研究；特别是得到国家重大或重点支持的研究项目，或属于当前研究热点和前沿的研究；申请人在相关领域有良好的研究业绩，有同步辐射工作经验，有一支稳定的研究队伍。在BSRF开展实验两年以上的用户可申请装置重点课题。欲申请重点课题的用户也需通过平台在线提交申请，并将签字及加盖单位公章后的申请书邮寄一份至用户办公室。重点课题申请具体接收时间以用户办公室发出的通知为准，一般每年一次。 第二步：课题评审● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第三步：机时申请、安排机时 ● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第四步：完成安全培训、开展实验● 初次实验人员需要在平台注册账号，并完成个人辐射防护安全培训，通过考试后方可进入实验大厅（安全培训有效期为2年）；● 进入实验线站后，用户需严格遵守BSRF的各项规章制度；填写用光记录表，在线站人员的指导下进行线站安全操作培训后，开展实验；● 实验结束后，用户需清理实验台、并按相关规定处理实验垃圾；归还门卡、个人剂量卡。 第五步：结题、提交成果 ● 用户科技成果发表时，如实验内容全部或部分是在BSRF上完成，须注明“在北京同步辐射装置XX线站获取数据”，并及时将相关成果信息（包括文章、奖项、专利、社会效益等）反馈给用户办公室。
4W1B-X射线荧光微分析实验站，实验手册 | 4W1B 荧光线站软件操作手册.pdf
4W1B-X射线荧光微分析实验站，研究领域 | 物理
4W1B-X射线荧光微分析实验站，研究领域 | 催化
4W1B-X射线荧光微分析实验站，研究领域 | 生物医学
4W1B-X射线荧光微分析实验站，研究领域 | 环境科学
4W1B-X射线荧光微分析实验站，研究领域 | 材料科学
4W1B-X射线荧光微分析实验站，研究领域 | 人文考古
4W1B-X射线荧光微分析实验站，研究领域 | 法学鉴定
4W1B-X射线荧光微分析实验站，研究内容 | 1．利用微区分析（μXRF和μXANES）方法可以进行各种材料的微区、微量元素的无损成分和价态分析，包括地质矿产，生物医学，环境科学，材料科学，人文考古和公共安全等领域。 2．利用X射线发射谱(XES)实验方法，研究覆盖3d过渡金属元素，涉及催化材料、材料、矿物、生态、金属蛋白等相关的化学、地球科学，环境科学和生命科学等领域。
4W1B-X射线荧光微分析实验站，简介 | 北京同步辐射装置X射线荧光微分析实验站位于北京同步辐射装置12号厅的4W1B光束线末端(图1)。2018年4W1B束线升级改造成X射线粉光微聚焦束线，工作距离20mm，样品处光斑尺寸50μm，光通量约1013phs/s，最小元素检测限为ppb(μg/g)量级。可以开展X射线荧光分谱分析，包括常规微区XRF、2D\3D元素分布，X射线发射谱（XES）等实验。XRF覆盖Na以后的全部元素；XES主要3d过渡金属。
4W1B-X射线荧光微分析实验站，实验技术 | 微区X射线荧光分析（μXRF）
4W1B-X射线荧光微分析实验站，实验技术 | X射线发射谱(XES)
微区X射线荧光分析（μXRF），研究内容 | 利用飞扫模式测 mapping 获得 2D/3D 元素分布。
微区X射线荧光分析（μXRF），研究内容 | 材料的微量元素成分及其分布
X射线发射谱(XES)，研究内容 | 做高压、高温、电/光催化原位 ctc-XES 和 vtc-XES，
X射线发射谱(XES)，研究内容 | 3d过渡金属元素
X射线发射谱(XES)，研究内容 | 用过渡金属的ctc-XES，即Kβ1,3和其卫星峰Kβ′,获得价态和自旋态信息。
X射线发射谱(XES)，研究内容 | 用vtc-XES，即Kβ2,5和其卫星峰Kβ″，研究元素的价态和配体信息。
X射线荧光全息，研究内容 | 获得元素的3D结构信息。
4W1B-X射线荧光微分析实验站，光斑参数 | 在样品处的光斑参数方面，存在准单色光聚焦模式与粉色光聚焦模式两种实验模式。其中，准单色光聚焦模式的能量范围为 8—15keV ，能量分辨率（ΔE/E）小于 7×10⁻² ，光通量在 15keV 时大于 1×10¹² photons/s ，光斑尺寸（H×V）为 50μm ；粉色光聚焦模式的能量范围是 5—18keV ，未提及能量分辨率数据，光通量大于 1×10¹³ photons/s ，光斑尺寸（H×V）同样为 50μm 。
4W1B-X射线荧光微分析实验站，束线结构 | 前端区后光束线中主要光学元件，依次为水冷竖直双刀狭缝（Slit1）、水冷金刚石滤波器、水冷双多层膜单色器（DMM，Dubble Multilayer Monochromator）、超环面聚焦镜（TM，Toroidal Mirror）、高精密可调四刀狭缝（Slit2）、Kirkpatrick Baez 聚焦镜（K-B Mirror）和多毛细管半透镜（Multi-capillary half-lens）。其中前三个光学元件安装在光束线FOE中，而后三个则安装在实验站中。
4W1B-X射线荧光微分析实验站，主要设备 | KOUZU三维电动扫描台
4W1B-X射线荧光微分析实验站，主要设备 | Vortex ME4固体探测器，SOPHIA-XO面探和Pilatus 100k面探，二极管
4W1B-X射线荧光微分析实验站，主要设备 | 一台徕卡长工作距离显微镜、体式显微镜和常规可见光取样相机
4W1B-X射线荧光微分析实验站，实验样品处理 | 荧光分析专用胶带购买和实验样品切片联系信息 1、专用胶带购买信息 美国加联仪器有限公司，型号：TF-500,XRF胶带 2、实验样品切片信息 XRF实验唯一要求是样品表面平整，其次为了减小基体效应（Matrix effect），样品需要切片，一般厚度约30-50微米。切片的承载物必须是干净（不含待测元素，或所含元素低于检出限）膜或胶带。推荐美国加联仪器有限公司的XRF专用胶带。
4W1B-X射线荧光微分析实验站，数据处理软件 | 目前实验站mapping图软件用实验站自己开发的4W1B-XRF1.0和ESRF开发的PyMCA
4W1B-X射线荧光微分析实验站，实验步骤 | 1. 查找分配机时 BeamtimeID（电脑 1）： 使用浏览器打开网站 http://4w1b.ihep.ac.cn 登录账号：bsrf4w1b@ihep.ac.cn 密码通过线站人员或计算中心同事获取。 登录后，选择“线站”→“4W1B”→“机时安排”，根据提案名称、PI 姓名、实验时间查找实验对应的 BeamtimeID 2. 进行实验（电脑 1）： 2.1 启动 Mamba 后端。桌面右击选择 Open Terminal。如下图输入（注意下划线）： 2.2 启动 Mamba Data Worker。桌面右击选择 Open Terminal。如下图输入（注意大小写）： 2.3 启动 Mamba 前端。双击桌面上的 Mamba 图标，启动后会显示 Mamba 的用户界面。 2.4 如下图点击 Auth-Login，输入用户名、密码及 BeamtimeID，成功登录后即可进行实验。 2.5 查看和填写元数据信息。点击 Metadata-metadata generator，打开下图窗口，自动获取 proposal information。用户手动填写 sample information，点击 submit 提交填写的信息。 2.6 选择文件存储位置 (1)选择左下角 Parameter Setting，进入文件存储窗口，点击 open 按钮，打开文件存储位置界面，File Name 位置填写保存的文件名。如果文件名为空，则默认生成“test+时间戳.nxs”形式的文件名。所有文件默认储为 nxs 格式，如果需要存储为 h5 格式文件，须在文件名后加 h5 或者 hdf5 后缀（例：aaa.h5） (2)点击 open 即可选择当前路径，点击 open 下的添加文件夹按钮，可在当前目录添加文件夹。 2.7 选择扫描区域 （1） 将样品放置在样品架上，调整 motor m3，使样品在显微镜下更清晰。 （2）点击菜单栏中的 View—>Monitor，打开 Monitor 窗口。 （3） 用户可点击工具栏的 Move 按钮使其成为选中状态，在 Monitor 窗口当前显示的图片中选中想要将光斑移动到的位置，电机停止移动后（通过 Mamba 主界面 Motor 栏中的电机位置数值是否变化判断），点击 Count 按钮，可以查看当前电机位置的相机图像，方便 （4）步选区。该步骤完成后，建议再次点击 Move 按钮，将其变成未选中状态，避免误操作。 （4）点击工具栏的 Select Range 按钮（务必在点击 Select Range 按钮之前，点击 Count按钮以更新图像），出现选区 ROI，移动 ROI 框，选择扫描区域，点击 Submit ROI 按钮，即可在 Scan Mechanism 中看到扫描区域的参数，补全其它参数，即可开始扫描。特别注意，在点击 Select Range 按钮后不可再移动电机位置，如果有移动，请点击 Monitor 界面右下角的 Cancel，取消后重复本步骤的操作（先点击 Count 按钮，再点击 Select Range 按钮）。 2.8 采集前的 count 操作 （1）在实验开始前可进行 count。如下图所示，count num（count 的次数，必填，如果不填，默认为 1）和 count delay（进行两次及以上 count 时，每两次 count 之间的时间间隔，选填），然后点击 count。如需要改变探测器的曝光时间，可以输入Acquire time。 （2）点击 PyMca Plot 即可看到 count 的结果。如果用户需要使用 PyMca 进行在线分析，可在该步骤完成 PyMca 的 cfg 配置文件生成工作（详细请参看 4.5），为保证数据采集与分析的同步性，请尽量选择少于 5 个元素。 2.9 在线分析设置 在线分析目前支持两种方式，如下图所示 “Add”和“PyMca”。 （1） 如果进行粗略的在线分析，那么选择通道加和方式(Add)。需设置加和通道数。左侧为较小的值，右侧为较大的值（不可大于 4095）。通道数可在执行 count 后，通过观察特征峰的位置确定。 （2）如果做精确的在线分析，那么选择 PyMca。选择 PyMca Fitting，选择 PyMca，在 Fit Configuration File 处选择 2.8（2）步分析得到的cfg 文件，点击 Apply，即可在 plot2d 窗口看到配置的元素。 2.10 设置扫描参数。左侧选择实验模式，右侧填入相关参数。目前支持飞扫（Fly）、蛇形步进扫描（Grid scan snake）、Count 等多种采集模式。如需使用飞扫，需要选择 Fly, 在填写飞扫参数时： 1. 右侧填入参数时，首先填入周期 Period，占空比 Duty。Period 是每一步所需要花费的时间，Period*Duty 是每一步的探测器曝光时间； 2. 先选择 m2（纵轴），并填入起始和终止坐标、扫描点数；再选择 m1（横轴），填入参数。 3. 参考移动电机确定扫描区域章节记录的数据，m2 的起点为 b，终点为 d; m1 的起点为 a，终点为 c。依次填入即可。 4. 扫描点数= （（终止坐标 - 起始坐标）/步长）+ 1 2.11 点击红框按钮启动采集。 2.12 二次选区扫描功能。用户在进行某一区域的粗扫之后，如果想对该区域内的某部分细节进行精细扫描，可以利用二次选区扫描功能。用户点击右下角任意一个 plot2d 控件工具栏中的 Select Range 按钮 ，即可在 plot2d 控件中生成一个 ROI 框，用户拖动 ROI 框，选中想要二次扫描的区域，并利用 Point Num 设置扫描点数，然后点击 Submit 按钮，即可将选择区域发送到扫描控件 Scan Mechanism 中，每次点击 Submit 按钮，会在 Scan Mechanism后追加新的扫描，重复 2.10、2.11 步骤即可完成二次扫描。用户可以通过在一个 plot2d 控件中多次点击 Select Range 按钮，选择多个区域，通过双击 ROI 区域，可以打开 ROI 选择对话框。 2.13 用户登出。实验结束后如下图点击 Auth-Logout，点击 logout 即可登出 Mamba 系统。 3. 查看和下载实验数据（电脑 1 或用户自带电脑）： 3.1 使用浏览器打开网站 http://4w1b.ihep.ac.cn 登录账号：bsrf4w1b@ihep.ac.cn 密码通过线站人员或计算中心同事获取。 3.2 查看并下载实验数据，对于数据量较大的数据，可以下载客户端后进行高速下载。 3.2.1 用户可在线站-> 4W1B ->数据菜单下查询所需数据并下载；此页面仅展示/raw 实验目录下的原始数据。 3.2.2 用户可在线站-> 4W1B ->文件管理菜单下根据数据存储目录查看所需数据并下载；此页面下用户可以根据数据存储位置查找并下载/processed、/scratch 以及/share 实验目录下进行数据处理后的临时数据。
4W1B-X射线荧光微分析实验站，4W1B-XRF1.0 软件进行数据处理 | 数据处理（电脑 2 或用户自带电脑）： 1） 利用 4W1B-XRF1.0 软件进行数据处理 由于飞扫速度快，一些元素的荧光峰的统计不够，利用 PyMCA 拟合谱效果不好，所以4W1B 与软件组同事合作开发了由实验数据生成 2D/3D 图，以及元素关联分析软件包 4W1B￾XRF1.0A 和 B。这个软件适合飞扫模式以及元素含量过低谱峰统计不够的情况。实验数据生成 2D 图的使用说明如下： A. 查看和下载实验数据： 使用浏览器打开网站 http://4w1b.ihep.ac.cn 登录账号：bsrf4w1b@ihep.ac.cn 密码：Bsrf4w1b@2022 登录后，选择“线站”→“4W1B”→“机时安排”，根据提案名称、PI 姓名、实验时间查找实验对应的 BeamtimeID 选择“线站”→“4W1B”→“数据”，输入实验对应的 BeamtimeID 查看并下载实验数据，对于数据量较大的数据，可以下载客户端后进行高速下载
4W1B-X射线荧光微分析实验站，4W1B-XRF1.0A 进行数据处理 | 利用 4W1B-XRF1.0A 进行数据处理： 该 程 序 结 合 了 通 道 加 和 程 序 和 过 采 样 退 卷 积 程 序 ， 包 括 一 个 可 执 行 程 序(ChannelAddPlusDeconv_Ar_Normalization.exe)和配置文件(config.ini)。用户需要将这两个文件放在同一个文件夹下面，在配置文件中修改相应的参数之后，双击可执行文件即可处理数据，得到最后的元素分布图和输出数据文件。 在配置文件中修改相应的参数 配置文件里面有相应的参数说明： 设置好参数后，保存并关闭配置文件。 双击可执行程序，稍作等待，弹出图片(Figure 1, Figure 2 和 Figure 3) 这三幅图是通道加和后的数据处理结果： Figure 1：带有坐标轴和 color bar Figure 2：仅有 color bar，没有坐标轴 Figure 3：以上均无，同时该图片作为退卷积的输入图片 关掉 Figure 3 后，再次弹出图片 Figure 1 (左图为退卷积的输入图片，右图为退卷积的输出图片) 关掉该图片后，在该文件夹下会生成所有的 txt 文件和 png 文件
4W1B-X射线荧光微分析实验站，PyMca 软件进行数据处理 | 利用 PyMca 软件进行数据处理 对于谱峰新信噪比足够好，并且用户希望做定量分析的数据，可利用 PyMCA 处理。具体数据处理可以通过线站上的电脑，利用高能所计算中心提供的计算资源进行在线数据处理（速度较快），用户也可以在自带电脑上安装 PyMca 软件进行离线数据处理。 4.0 如果需要利用高能所计算中心提供的计算资源进行在线数据处理，首先需要在电脑 2 上登录计算中心服务器，打开终端通过用户 bsrf4w1b 登录 192.168.68.16 服务器，即输入命令如下： $ ssh bsrf4w1b@192.168.68.16 -X 输入密码（密码请联系计算中心同事获取）即可登录成功。此时输入命令的行首显示 (base)字样，输入 $ pymca 后启动 PyMca 软件。 如果在自己的电脑上数据处理，则可以自行下载安装 PyMca 软件： https://sourceforge.net/projects/pymca/ 4.1 导入原始数据（.h5 或.nxs 格式） 当高能所计算中心提供的计算资源进行在线数据处理时，需要从数据存储服务器中寻找实验数据。用户数据存放在 /hepsfs/bl/4W1B/202210/Data/beam-time-id/raw/（此后简称 raw文件夹） 例如： /hepsfs/bl/4W1B/202210/Data/GB06-20221010-01/raw/ 注：红色加粗部分为 BeamtimeID 示例，不同用户有自己的 BeamtimeID，需要确认该路径中的 BeamtimeID 为自己对应的 ID。可通过 Files of type 选择输入文件类型，可设置为 All Files(*)。 4.2 展开数据，双击 xpress_sum_merge 4.3 勾选 Signals，选中 Force MCA，点击 ADD，右侧将出现一维谱 4.4 能量标定 4.5 拟合并生成.cfg 文件（此处仅展示一些基本配置，具体见荧光站数据处理教程第五版）需要注意的是，在利用高能所计算中心提供的计算资源进行在线数据处理时，并不是所有的位置都可以存储.cfg 文件。只有/hepsfs/bl/4W1B/202210/Data/beamtime-id/processed/（此后简称 processed 文件夹）具有写权限，.cfg 文件必须存储在此路径。 4.6 批处理 (1) 在上方菜单栏选择 Tools→Batch Fitting，进入批处理界面（此处以利用高能所计算中心进行在线数据处理为例，本机 PyMca 软件没有右侧的图像显示功能）。 (2) 点击最上方的 Browse， 在 raw 文件夹中选择输入文件，可通过 Files of type 选择输入文件类型，可设置为 All Files(*)。展开数据，并在 xpress_sum_div_I0 处双击，下方会出现数据相关信息，按下图进行勾选后点击 Done。 (3) 然后选择.cfg 文件路径和输出文件路径（均在 processed 文件夹中） (4) 利用高能所计算中心进行在线数据处理时，可以通过勾选 Use several processes 提高处理速度，需要设置 Number of processes 的数值（100 以内）。 注：processes 数值越大，处理速度越快，但是过多 process 会对进度条弹窗的时间和最后画图数据显示的时间有所影响，只需等待几秒钟即可。 (5) 点击 start 开始批处理，会弹出进度条窗口。（可能需要等待几秒钟，请勿重复点击 start 按钮） (6) 运行完毕后，会在输出文件路径产生一系列文件，其中.DAT 文件可以用于制图，利用 Origin 制图的方法请参照荧光站数据处理教程第五版。需要注意的是，电机位置存储于 原始数据中/entry/instrument/pandabox 中的最后两列。查看该数据时，右键点击 pandabox，选择 show information，然后在下图右侧窗口的 DataView 栏可以查看数据。注意图中下方绿色框中的设置。另外，批处理使用的 xpress_sum_div_I0 数据已经用电离室计数进行过归一化，无需用户再重复进行归一化，直接进行批处理即可。下图蓝色框中的第 4 栏数据为电离室计数，供用户参考。 (7) 利用高能所计算中心进行在线数据处理时，运行完毕后右方表格会自动加载元素数据，可勾选对应元素绘制图像。 a) 勾选 select all 绘制所有元素重叠的图像，再次点击取消勾选，图像清空。 注： select all 计算会慢一些，需要等待几秒钟出图。 b) 勾选其中一个或多个元素绘制图像。 c) 下方可追随鼠标显示横纵坐标轴及对应像素值数据 d) 可保存当前图像（只能存在 processed 文件夹中）
4W1B-X射线荧光微分析实验站，常见故障 | 1. 探测器 IOC 故障，Mamba 后端报如下图的错误，Mamba 前端卡死： 按以下步骤恢复软件： (1) 关闭 Mamba 前端，在 Mamba Data Worker 的终端窗口中 ctrl+c 终止程序，在 Mamba后端的终端窗口 python 命令行中输入 exit，回车后退出 Mamba 后端； (2) 打开一个新终端，运行如下命令重启探测器 IOC： $ ioc-stop xsp3 $ ioc-start xsp3 (3) 此时再按照本文档第 3 部分，重新开启 Mamba 并继续实验
4W1B-X射线荧光微分析实验站，线站状态 | 正常运行
4W1B-X射线荧光微分析实验站，北京同步辐射实验申请流程 | 第一步：课题申请，● 普通课题申请：用户注册登录中国科学院重大科技基础设施共享服务平台（http://lssf.cas.cn/）（以下简称平台）提交课题申请，然后下载打印申请书并在指定位置签字及加盖单位公章，邮寄一份至BSRF用户办公室（以下简称用户办公室）。用户办公室全年接收课题申请。 ● 重点课题申请：重点课题需满足以下条件：有重大学术价值的基础研究或应用基础研究；可望在短期内（一般三年）获得较显著经济效益或社会影响的应用研究；特别是得到国家重大或重点支持的研究项目，或属于当前研究热点和前沿的研究；申请人在相关领域有良好的研究业绩，有同步辐射工作经验，有一支稳定的研究队伍。在BSRF开展实验两年以上的用户可申请装置重点课题。欲申请重点课题的用户也需通过平台在线提交申请，并将签字及加盖单位公章后的申请书邮寄一份至用户办公室。重点课题申请具体接收时间以用户办公室发出的通知为准，一般每年一次。 第二步：课题评审● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第三步：机时申请、安排机时 ● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第四步：完成安全培训、开展实验● 初次实验人员需要在平台注册账号，并完成个人辐射防护安全培训，通过考试后方可进入实验大厅（安全培训有效期为2年）；● 进入实验线站后，用户需严格遵守BSRF的各项规章制度；填写用光记录表，在线站人员的指导下进行线站安全操作培训后，开展实验；● 实验结束后，用户需清理实验台、并按相关规定处理实验垃圾；归还门卡、个人剂量卡。 第五步：结题、提交成果 ● 用户科技成果发表时，如实验内容全部或部分是在BSRF上完成，须注明“在北京同步辐射装置XX线站获取数据”，并及时将相关成果信息（包括文章、奖项、专利、社会效益等）反馈给用户办公室。
4B7A-中能实验站，实验手册 | 4B7A 4B7B光束线通用操作.pdf
4B7A-中能实验站，简介 | 4B7A线站由弯铁引出，与软X射线光束线站4B7B共用一个前端区。该线站提供中能X射线（2.1~6keV），覆盖了低Z元素（P、S、Cl、K、Ca、Ti等）的K吸收边和部分元素的L吸收边，能够为能源环境、材料、化学、生物、地球物理等科学领域用户提供部分荧光产额（PFY）模式和电子产额（TEY）模式的吸收谱测量服务。此外，线站也提供必要的基础设施满足用户原位实验需求。
4B7A-中能实验站，研究领域 | 能源环境
4B7A-中能实验站，研究领域 | 材料
4B7A-中能实验站，研究领域 | 化学
4B7A-中能实验站，研究领域 | 生物科学
4B7A-中能实验站，研究领域 | 探测器标定
4B7A-中能实验站，研究领域 | 光学元件表征
4B7A-中能实验站，研究领域 | X射线辐射计量标准
4B7A-中能实验站，实验技术 | X射线吸收谱（XAS）
4B7A-中能实验站，实验技术 | X射线探测器标准传递和标定
4B7A-中能实验站，实验技术 | 光学元件的透射比
4B7A-中能实验站，实验技术 | X射线光学计量标准测定
4B7A-中能实验站，实验技术 | 反射率标定
4B7A-中能实验站，实验技术 | 衍射效率标定
4B7A-中能实验站，实验技术 | 近边X射线吸收谱（XANES）
X射线吸收谱（XAS），研究内容 | 样品的结构、组成
X射线探测器标准传递和标定，研究内容 | X射线探测器标准传递和标定
光学元件的透射比，研究内容 | 光学元件的透射比
X射线光学计量标准测定，研究内容 | X射线光学计量标准测定
反射率标定，研究内容 | 反射率标定
衍射效率标定，研究内容 | 衍射效率标定
近边X射线吸收谱（XANES），研究内容 | 分析元素的价态
近边X射线吸收谱（XANES），研究内容 | 化合物组成及费米能级附近的空态电子结构。
4B7A-中能实验站，样品处光斑参数 | 样品处光斑参数 能量范围：Si(111)：2100eV-5700eV，InSb（111）：1750eV-3400eV 能量分辨率（E/ΔE）：~7000 光通量（photons/s）：~1x1011 @ S K edge 光斑尺寸（HxV）：5x3mm2
4B7A-中能实验站，开、关光操作 | 开、关光操作 开光 指让同步辐射 X 射线照射到样品处。光束线开光操作步骤如下： 1．打开“4 号插板阀”（按深绿色按钮，阀门红色指示灯灭，绿色指示灯亮） 2．打开“安全光闸”（按绿色按钮，红色按钮灯灭，绿色按钮灯亮）关光 指停止同步辐射 X 射线照射到样品上或者进入样品室。光束线关光操作步骤如下： 1．关闭“安全光闸”（按红色按钮，绿色按钮灯灭，红色按钮灯亮） 2．关闭“4 号插板阀”（按深红色按钮，阀门绿色指示灯灭，红色指示灯亮） 开光关光操作注意事项： 1．安全光闸不要频繁开关，当用户长时间不使用束线时（例如吃饭、储存环故障等超过半小时的情况）再关闭。 2．操作要准确，不要触碰其它开关
4B7A-中能实验站，He 测量室电子产额吸收谱测量实验步骤 | He 测量室电子产额吸收谱测量操作规程 1. 按 6517B 电流计的“LOCAL”和“Z-CHK”键，以显示“ZeroCheck” 2. 放气： a) 关闭 4 号插板阀，长时间离开则关闭安全光闸 b) 关闭 He 气测量室的角阀 c) 打开氮气阀门开关（逆时针旋转 90 度） d) 打开 CF16 微调阀放气 e) 观察 He 气测量室顶部的气压表，指针指到接近 0 的位置，关闭氮气阀门开关和CF16 微调阀。 3. 换样品： a) 打开带窗的活页门 b) 取下鳄鱼夹，拧松紧固螺钉取出样品架。注意：请务必带手套操作；当心碰到荧光探头！！！ c) 放入样品架，拧紧紧固螺钉，将鳄鱼夹夹在样品架上。 d) 关闭带窗的活页门，并拧紧螺母。 4. 抽真空： a) 确认关闭 CF16 微调阀 b) 关闭分子泵阀电源，打开旁抽阀电源 c) 缓慢打开 He 气测量室的角阀，当机柜右上角显示开始减小时，可快速将角阀全开 d) 当机柜右上角显示示数小于 10 时，关闭旁抽阀电源，打开分子泵阀电源。 e) 分子泵正常工作 10 分钟后可以进行实验 5. 实验： a) 依次按 6517B 电流计的“LOCAL”和“Z-CHK”键，使显示电流值。注意：如果显示值不稳定或者显示“overflow”，再次按“Z-CHK”键，使显示“ZeroCheck”，然后联系值班人员解决问题。 b) 观察机柜真空计，正常则开 4 号插板阀 c) 开安全光闸 d) “He 三相电机定长_sub.vi”调整、切换样品位置。 e) 使用 TEY 程序采集吸收谱。 注意： 1． 换样品或者短时间不进行实验，请关闭 4 号插板阀，不必关闭安全光闸 2． 长时间离开或者不进行实验，请关闭 4 号插板阀和安全光闸 3． 严禁在开光时实验站长时间无人值守！ 4． 样品及样品架相关操作请佩戴手套（塑料、胶或者丁腈手套），严禁裸手！！！ 5． 文件名中不要有特殊字符，例如“？：*/\ > < ¦” 6． 有问题请及时通知值班人
4B7A-中能实验站，He 测量室荧光吸收谱测量实验步骤 | He 测量室荧光吸收谱测量操作规程 6. 放气： a) 关闭 4 号插板阀，长时间离开则关闭安全光闸 b) 关闭 He 气测量室的角阀 c) 打开氮气阀门开关（逆时针旋转 90 度） d) 打开 CF16 微调阀放气 e) 观察 He 气测量室顶部的气压表，指针指到接近 0 的位置，关闭氮气阀门开关和CF16 微调阀。 7. 换样品： a) 打开带窗的活页门 b) 拧松紧固螺钉，取出样品架。注意：请务必带手套操作；当心碰到荧光探头！！！ c) 放入样品架，拧紧紧固螺钉。注意：样品架表面与入射光成 45 度角 d) 关闭带窗的活页门，并拧紧螺母。 8. 抽真空： a) 确认关闭 CF16 微调阀 b) 关闭分子泵阀电源，打开旁抽阀电源； c) 缓慢打开 He 气测量室的角阀，当机柜右上角显示开始减小时，可快速将角阀全开 d) 当机柜右上角显示示数小于 10 时，关闭旁抽阀电源，打开分子泵阀电源。 e) 真空及设备没有问题，可以进行实验 9. 实验： a) 荧光探测器电源打开操作由值班人员完成 b) 观察机柜真空计，正常则开 4 号插板阀 c) 开安全光闸 d) “He 三相电机定长_sub.vi”调整、切换样品位置。 e) “能量扫描_SDD_SCA_FY*.vi”采集吸收谱。
4B7A-中能实验站，液体样品荧光吸收谱测量实验步骤 | 液体样品荧光吸收谱测量操作规程 1．准备（本项操作由实验站值班人员操作！）： a) 依次关闭 4 号插板阀、He 气测量室的角阀和分子泵机组电源（按“工作”按钮，旁边指示灯灭） b) 打开氮气阀门开关（逆时针旋转 90 度） c) 打开 CF16 微调阀放氮气 d) 观察 He 气测量室顶部的气压表，直到指针指正上方 0 的位置，关闭氮气阀门开关。 e) 等分子泵停止后，关闭机械泵电源。拆下连接分子泵的快卸（断开压缩波纹管与分子泵的连接） f) 将氦气阀门与实验腔体连接 g) 确认荧光探测器电源打开，预热 15 分钟。 2．换样品： a) 打开带窗的活页门 b) 拧松紧固螺钉，取出样品架。注意：请务必带手套操作；当心碰到荧光探头！！！ c) 放入样品架，拧紧紧固螺钉，注意：样品架表面与入射光成 45 度角 d) 关闭带窗的活页门，并拧紧螺母。 3．充氦气： a) 确认打开 CF16 微调阀，然后打开 He 气测量室的角阀 b) 打开氦气阀门开关。 c) 打开 4 号插板阀，调节样品位置，使光斑打在样品上 d) 将单色光能量走至 3.25keV，然后打开程序 Prospect，点击“start run”，观察荧光谱在 3.0keV 位置的 Ar 荧光峰 e) 点击“stop run”后再点击“start run”，重复操作，直到 Ar 荧光峰变得很小，表明空气被排除干净。点击“stop run”，关闭 Prospect f) 依次关闭氦气阀门，关闭 CF16 微调阀，保持 He 气测量室角阀一直打开； 4．实验： f) “He 三相电机定长_sub.vi”调整、切换样品位置。 g) 使用荧光程序采集吸收谱。
4B7A-中能实验站，实验数据拷贝注意事项 | 实验数据拷贝注意事项： 1. 严禁将任何数据存储介质（U 盘、移动硬盘、手机等）连接到控制光束线和数据采集的工控机上。 2. 用户在拷贝出自己的数据后，有权删除工控机上的自己的实验数据。 3. 实验站运行维护人员不对用户因为没有删除自己的数据而造成的任何不良后果承担任何责任。
4B7A-中能实验站，北京同步辐射实验申请流程 | 第一步：课题申请，● 普通课题申请：用户注册登录中国科学院重大科技基础设施共享服务平台（http://lssf.cas.cn/）（以下简称平台）提交课题申请，然后下载打印申请书并在指定位置签字及加盖单位公章，邮寄一份至BSRF用户办公室（以下简称用户办公室）。用户办公室全年接收课题申请。 ● 重点课题申请：重点课题需满足以下条件：有重大学术价值的基础研究或应用基础研究；可望在短期内（一般三年）获得较显著经济效益或社会影响的应用研究；特别是得到国家重大或重点支持的研究项目，或属于当前研究热点和前沿的研究；申请人在相关领域有良好的研究业绩，有同步辐射工作经验，有一支稳定的研究队伍。在BSRF开展实验两年以上的用户可申请装置重点课题。欲申请重点课题的用户也需通过平台在线提交申请，并将签字及加盖单位公章后的申请书邮寄一份至用户办公室。重点课题申请具体接收时间以用户办公室发出的通知为准，一般每年一次。 第二步：课题评审● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第三步：机时申请、安排机时 ● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第四步：完成安全培训、开展实验● 初次实验人员需要在平台注册账号，并完成个人辐射防护安全培训，通过考试后方可进入实验大厅（安全培训有效期为2年）；● 进入实验线站后，用户需严格遵守BSRF的各项规章制度；填写用光记录表，在线站人员的指导下进行线站安全操作培训后，开展实验；● 实验结束后，用户需清理实验台、并按相关规定处理实验垃圾；归还门卡、个人剂量卡。 第五步：结题、提交成果 ● 用户科技成果发表时，如实验内容全部或部分是在BSRF上完成，须注明“在北京同步辐射装置XX线站获取数据”，并及时将相关成果信息（包括文章、奖项、专利、社会效益等）反馈给用户办公室。
4B7A-中能实验站，线站状态 | 正常运行
4B7B-软X射线实验站，实验手册 | 4B7A 4B7B光束线通用操作.pdf
4B7B-软X射线实验站，简介 | 北京同步辐射装置（BSRF）4B7B线站是一条由弯铁光源引出的覆盖50~1500eV能量范围的软X射线光束线，与中能光束线4B7A共用一个前端区。该线站能够为用户提供的服务包括两类：1、电子产额（TEY）模式的近边吸收谱测量；3、部分荧光产额（PFY）模式的吸收谱测量；2、探测器标定、光学元件表征（各种镜子的反射率、滤光片的透射比、晶体衍射效率等）。
4B7B-软X射线实验站，研究领域 | 能源环境
4B7B-软X射线实验站，研究领域 | 材料
4B7B-软X射线实验站，研究领域 | 化学
4B7B-软X射线实验站，研究领域 | 生物
4B7B-软X射线实验站，研究领域 | X射线计量
4B7B-软X射线实验站，研究内容 | 1、电子产额（TEY）模式的近边吸收谱测量；3、部分荧光产额（PFY）模式的吸收谱测量；2、探测器标定、光学元件表征（各种镜子的反射率、滤光片的透射比、晶体衍射效率等）
4B7B-软X射线实验站，实验技术 | 近边X射线吸收谱（XANES）
4B7B-软X射线实验站，实验技术 | X射线光学计量标准测定
4B7B-软X射线实验站，实验技术 | X射线探测器标准传递和标定
4B7B-软X射线实验站，实验技术 | 光学元件的透射比
4B7B-软X射线实验站，实验技术 | 光学元件的反射率标定
近边X射线吸收谱（XANES），研究内容 | 分析元素的价态
近边X射线吸收谱（XANES），研究内容 | 化合物组成及费米能级附近的空态电子结构。
X射线光学计量标准测定，研究内容 | X射线光学计量标准测定
X射线探测器标准传递和标定，研究内容 | 光学元件的透射比
光学元件的透射比，研究内容 | 光学元件的反射率标定
光学元件的反射率标定，研究内容 | 光学元件的反射率标定
4B7B-软X射线实验站，样品处的光斑参数 | 样品处的光斑参数 能量范围：50eV-1700eV 光通量（photons/s）：~1x1010 @Fe L edge 能量分辨率（E/ΔE）R ~1000 光斑尺寸（HxV）：1mmx0.5mm（焦点处），大至10mmx5mm（离焦）；
4B7B-软X射线实验站，开、关光操作 | 4B7B 光束线通用操作（用户必读） 开、关光操作 开光 指让同步辐射 X 射线进入测量室。光束线开光操作步骤如下： 1. 打开插板阀控制箱上除最左侧开关外的所有插板阀控制开关（开关上的一圈绿色指示灯亮）； 2. 打开“安全光闸”（按绿色按钮，红色按钮灯灭，绿色按钮灯亮）； 3. 打开“光子光闸”（按绿色按钮，红色按钮灯灭，绿色按钮灯亮）； 关光 指停止同步辐射 X 射线进入测量室。光束线关光操作步骤如下： 1. 关闭“安全光闸”（按红色按钮，绿色按钮灯灭，红色按钮灯亮） 2. 关闭“光子光闸”（按红色按钮，绿色按钮灯灭，红色按钮灯亮） 3. 关闭插板阀控制箱上从左侧数第二和第三个开关； 开光关光操作注意事项： 1．“安全光闸”不要频繁开关，当用户长时间不使用束线时（例如吃饭、储存环故障等超过半小时的情况）再关闭。 2．操作要准确，不要触碰其它开关
4B7B-软X射线实验站，实验数据拷贝注意事项 | 实验数据拷贝注意事项： 4. 未经允许，严禁将任何数据存储介质（U 盘、移动硬盘、手机等）连接到控制光束线和数据采集的工控机上。 5. 拷贝数据联系实验站值班人员。
4B7B-软X射线实验站，储存环状态 | 储存环状态： 5. 在衍射站棚屋门口旁机柜的上面有储存环运行状态显示，或者输入地址http://202.122.38.185:8081/ 查 看 ， 或 者 安 装 手 机 APP ： 6. 当储存环注入时，听到报警声和广播，用户应尽快离开实验站和实验大厅。 7. 当储存环注入完毕时，听到广播，用户可返回实验站继续实验。 8. 当发现程序采集的数据为 0 或者 NONE 或者不正常时，首先检查储存环状态，看电子束流（左上角蓝色数据）是否为零，如果为零，用户应离开大厅等待注入，如果不为零，则检查“安全光闸”和“光子光闸”或者插板阀是否打开，打开后，如果还是没有信号，则联系实验站值班人员。
4B7B-软X射线实验站，实验结束后的操作 | 7. 执行“关光”操作； 8. 对于所有 6517B 静电计，按“LOCAL”和“Z-CHK”键； 9. 如实填写“实验用光记录表”，剂量卡编号写在实验人员姓名后； 10.通知实验站值班人员，归还门禁卡和剂量卡； 11.带走开展实验所产生的垃圾；
4B7B-软X射线实验站，吸收谱实验步骤 | 4B7B 吸收谱操作规程 放气： 1. 执行“关光”操作； 2. 关闭 6517B 读数。按 6517B 电流计的“LOCAL”和“Z-CHK”键，以显示“ZeroCheck” 3. 关闭分子泵电源，等待其转速归零（可能时间较长）； 4. 关闭干泵电磁阀电源（也可关闭干泵电源）； 5. 拧松样品室进样窗旋钮，确保样品室内压强超过一个大气后可以顶开进样窗； 6. 开氮气阀门，打开干泵上的放气阀，对样品室充氮气； 7. 进样窗漏气后，关氮气阀门和干泵上的放气阀；注意在高温高湿的 7 月前后的一段时间建议一至通着氮气，防止潮气进入样品腔，可以显著减少抽真空时间； 更换待标定器件： 1. 打开带窗的活页门（也就是样品室的进样窗）； 2. 更换样品。注意：请务必带手套（一次性或丁腈）操作；严禁裸手碰触处于真空内的组件和样品； 3. 关闭氮气阀门和干泵上的放气阀； 4. 关闭带窗的活页门。 抽真空： 1. 确认放气阀关闭； 2. 打开干泵和电磁阀电源，开始粗抽样品室真空； 3. 干泵声音明显减小的 2 分钟后，开分子泵电源； 4. 分子泵转速达到额定转速后，开真空计，示数应好于某一经验值例如 3E-4Pa，以此初步判断没有漏气； 5. 当样品室真空度达到好的 1e-6Pa 量级，可以开展谱学实验； 6. 执行“开光”操作后，开始实验。 问题： 1. 关于静电计 6517B：如果 6517B 显示“overflow”，请按“Z-CHK”键，使显示 “ZeroCheck”，检查信号线是否短路。如果上述问题还是不能解决，找值班人员。 2. 样品室的真空度达到一定阈值才能接通光束线开展实验；真空度受到真空部件的干净程度、材料或者样品的放气、暴露大气的时间长短、天气和泵的抽速等因素影响；如果真空度异常，请联系实验站值班人员。 3. 请确保放入样品室的样品或者连接该室的外接设备干净，防止污染样品室及上游光束线！！！
4B7B-软X射线实验站，线站状态 | 正常运行
4B7B-软X射线实验站，北京同步辐射实验申请流程 | 第一步：课题申请，● 普通课题申请：用户注册登录中国科学院重大科技基础设施共享服务平台（http://lssf.cas.cn/）（以下简称平台）提交课题申请，然后下载打印申请书并在指定位置签字及加盖单位公章，邮寄一份至BSRF用户办公室（以下简称用户办公室）。用户办公室全年接收课题申请。 ● 重点课题申请：重点课题需满足以下条件：有重大学术价值的基础研究或应用基础研究；可望在短期内（一般三年）获得较显著经济效益或社会影响的应用研究；特别是得到国家重大或重点支持的研究项目，或属于当前研究热点和前沿的研究；申请人在相关领域有良好的研究业绩，有同步辐射工作经验，有一支稳定的研究队伍。在BSRF开展实验两年以上的用户可申请装置重点课题。欲申请重点课题的用户也需通过平台在线提交申请，并将签字及加盖单位公章后的申请书邮寄一份至用户办公室。重点课题申请具体接收时间以用户办公室发出的通知为准，一般每年一次。 第二步：课题评审● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第三步：机时申请、安排机时 ● 实验站初审：评估实验技术的可行性；● 两位同行专家评审：科学意义、学术重要性（每年3月、9月集中送审两次）；● 普通课题评审通过后，立项管理（两年有效）；重点课题还需进行现场报告答辩，经专业委员会、用户委员会评审评审通过后，立项管理（两年有效），优先支持机时。 第四步：完成安全培训、开展实验● 初次实验人员需要在平台注册账号，并完成个人辐射防护安全培训，通过考试后方可进入实验大厅（安全培训有效期为2年）；● 进入实验线站后，用户需严格遵守BSRF的各项规章制度；填写用光记录表，在线站人员的指导下进行线站安全操作培训后，开展实验；● 实验结束后，用户需清理实验台、并按相关规定处理实验垃圾；归还门卡、个人剂量卡。 第五步：结题、提交成果 ● 用户科技成果发表时，如实验内容全部或部分是在BSRF上完成，须注明“在北京同步辐射装置XX线站获取数据”，并及时将相关成果信息（包括文章、奖项、专利、社会效益等）反馈给用户办公室。
BSRF北京同步辐射用户课题、实验、到访流程说明 | # BSRF 用户课题、实验、到访流程说明 一、提交课题 方式一：登录中国科学院重大科技基础设施共享服务平台（https://lssf.cas.cn/）(以下简称院平台)，在首页右上角常用链接中选择“北京同步辐射装置用户课题管理”或新增申请课题后选择北京正负电子对撞机BEPC，按照流程填写并提交课题申请书； 方式二：登录BSRF用户服务系统（https://user.bsrf.ihep.ac.cn/），点击左侧导航栏中的“课题申请”，按照申请步骤填写并提交课题申请书。 说明：BSRF用户服务系统登录账号为院平台注册时登记的邮箱（请注意不是院平台登录账号），密码同院平台登录密码。 二、预约机时 课题申请通过后，点击BSRF用户服务系统中的“机时预约”，按照步骤填写并提交机时申请。 三、安全培训 1. 在BSRF用户服务系统中的“安全培训”中进行辐射安全培训，并进行考试。考试通过后，方可添加为到访人员。安全培训有效期2年。 2. 如果考试通过后，成绩没有自动同步成功，请点击“安全培训”——“我的考试”页面右上角的“同步成绩”。 四、到访申请 1. 线站安排机时后，请至少在实验开始前7天访问BSRF用户服务系统填写“到访申请”，提交要参与实验的人员信息。机时安排如有问题，请及时与线站管理员沟通。 2. 到访人员添加要求：1) 在院平台有注册账号，且填报了身份证号码；2) 通过了安全考试，并且在有效期内。 3. 到访时间：系统默认为实验开始前一天至实验结束后一天。 五、实验前登记 1. 用户第一次实验到访前均需绑定BSRF虚拟门禁卡（后续来访无须再次绑定），请至少提前3天根据BSRF用户服务系统邮件提供的一卡通编号完成绑定（高能所内部用户无需绑定），绑定说明请见《BSRF所外用户虚拟门禁卡绑定操作说明》。2. 通过虚拟门禁卡（二维码）进入12号厅，通过实验自助终端机进行实验前登记并领取剂量卡（详见《BSRF实验自助终端机操作说明》），约5分钟后激活对应实验楼和实验大厅的门禁权限。 六、开始实验 用户凭虚拟门禁卡（二维码）和剂量卡进入对应的实验大厅开展实验。 七、实验结束 1. 通过实验自助终端机交回剂量卡（详见《BSRF实验自助终端机操作说明》）。如果剂量卡有损坏、丢失或不进行归还需进行赔偿。 2. BSRF用户服务系统发送实际机时执行情况后，请核对。如有疑问，请及时与线站管理员沟通。 八、实验总结 1. 实验结束后2个月内通过BSRF用户服务系统中的“机时预约”——“我的机时”提交实验总结报告。 2. 如有成果产出（文章、专利、获奖、社会影响等），请及时在BSRF用户服务系统中的“我的成果”反馈。
BSRF北京同步辐射用户实验到访流程说明 | # BSRF 用户实验到访流程说明 ## 一、到访申请 请至少在实验开始前7天访问BSRF用户服务系统填写到访申请（https://user.bsrf.ihep.ac.cn/）。 到访人员添加要求： 1. 有中国科学院重大科技基础设施共享服务平台注册账号且填报了身份证号码（https://lssf.cas.cn/）； 2. 在BSRF用户服务系统通过了辐射安全培训。 ## 二、绑定一卡通账号 收到BSRF用户服务系统发送的门禁一卡通编号，提前3天完成账号绑定。 ## 三、进入园区 1. 园区伸缩门处登记进入； 2. 通过门禁虚拟卡（二维码）进入12号厅。 ## 四、实验前登记 1. 在12号厅门厅放置的BSRF实验自助终端机上进行实验前登记，包括查询并选择实验、领取剂量卡； 2. 约5分钟后，所选实验对应的实验楼、实验大厅及伸缩门处的门禁权限被激活。 ## 五、开展实验 将虚拟门禁卡（二维码）对准门禁二维码扫描头进行扫描，进入相应的线站开展实验。 ## 六、实验后归还 实验结束后，通过实验自助终端机归还剂量卡（详见《BSRF实验自助终端机操作说明》）。 约5分钟后，对应实验楼宇、实验大厅的门禁权限取消，12号厅楼门和伸缩门的门禁权限保留至到访截止日期的24:00。
BSRF北京同步辐射所外用户虚拟门禁卡绑定流程说明 | 自2025年5月起，BSRF将启用所外用户虚拟门禁卡（二维码），具体绑定及使用说明如下。 一、涉及门禁及有效期说明 ● 伸缩门（北京正负电子对撞机国家实验室园区门） 开始时间：实验自助终端机完成实验前登记后约5分钟 结束时间：BSRF用户服务系统中到访结束日期的24:00 ● 12号厅（同步辐射东厅）楼门 开始时间：BSRF用户服务系统中到访开始日期的00:00 结束时间：BSRF用户服务系统中到访结束日期的24:00 ● 12号厅（同步辐射东厅）实验大厅门、15号厅（同步辐射北厅）楼门、15号厅（同步辐射东厅）实验大厅门 开始时间：实验自助终端机完成实验前登记后约5分钟 结束时间：实验自助终端机归还剂量卡后约5分钟 二、准备工作 手机号：请使用在中国科学院重大科技基础设施共享服务平台注册时提供的手机号码 一卡通编号：请查看BSRF用户服务系统邮件返回的一卡通编号（到访申请审批通过后发送的邮件） 初始密码：123456（初始密码） 二、绑定步骤 说明：请至少在到访前三天完成绑定。 第一步：关注服务号 ● 打开微信，搜索“北京同步辐射用户之窗”服务号 ● 点击“关注”进入服务号第二步：登录绑定门禁虚拟卡 第二步：登录绑定门禁虚拟卡 ● 点击服务号右下角“用户中心”→“虚拟卡” ● 输入您的手机号 → 点击“下一步”● 输入一卡通编号和初始密码123456，点击"绑定" 第三步：使用门禁虚拟卡（二维码） ● 登录成功后，在虚拟卡界面找到"二维码"功能● 在各楼宇、实验大厅的门禁设备前打开虚拟门禁卡 ● 将虚拟门禁卡（二维码）对准门禁的二维码扫描头进行验证## 四、注意事项 ### 如遇登录问题，请确认： - 认证失败时请检查输入的一卡通编号/密码是否正确（可核对相关邮件）； - 是否使用申请时登记的手机号。 ### 其他注意事项： - 使用时请保持屏幕亮度充足； - 如果手机开启了NFC功能，有可能会感应到NFC卡片导致无法扫码； - 虚拟门禁卡（二维码）会在30秒到期后，或每次使用后自动刷新。
BSRF北京同步辐射所内用户门禁卡授权说明 | # BSRF所内用户门禁卡授权说明 自2025年5月起，BSRF将启用所内用户实验期间相关楼宇与实验大厅的一卡通门禁授权管理，具体情况说明如下。 三、涉及门禁及有效期说明 ● 伸缩门（北京正负电子对撞机国家实验室园区门） 开始时间：实验自助终端机完成实验前登记后约5分钟 结束时间：BSRF用户服务系统中到访结束日期的24:00 ● 12号厅（同步辐射东厅）楼门 开始时间：BSRF用户服务系统中到访开始日期的00:00 结束时间：BSRF用户服务系统中到访结束日期的24:00 ● 12号厅（同步辐射东厅）实验大厅门、15号厅（同步辐射北厅）楼门、15号厅（同步辐射东厅）实验大厅门 开始时间：实验自助终端机完成实验前登记后约5分钟 结束时间：实验自助终端机归还剂量卡后约5分钟 二、授权步骤 1. 实验前登记： 第一步：实验前一天，凭本所一卡通即可进入12号厅； 第二步：参照《BSRF实验自助终端机操作指南》，在12号厅实验自助终端机上完成实验前的登记操作。约5分钟后，本次实验对应的楼宇和实验大厅门禁的一卡通权限开通。 2. 实验后归还： 在实验自助终端机上归还剂量卡。12号厅楼门和伸缩门门禁权限将保留至用户服务系统中的到访结束日期，其余门禁权限将在剂量卡归还后约5分钟后取消。 备注：所内用户一卡通如果本身具有伸缩门、12号厅和15号厅的门禁权限，实验期间的门禁授权不会影响后续使用。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262837.html
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，负责人 | 高增强，gaozq@ihep.ac.cn
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，PILOT联系人-1 | 高增强，gaozq@ihep.ac.cn
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，PILOT联系人-2 | 佘 准，shezhun@ihep.ac.cn
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，科学目标-1 | 高效率、高质量地解析具有重要生物学功能的蛋白质晶体结构
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，科学目标-2 | 建成高通量、高自动化的药物筛选平台
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要参数-能量范围（keV） | 5–18 keV
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要参数-能量分辨率（ΔE/E） | ~2E-4
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要参数-最小光斑尺寸（H×V） | 1 µm × 1 µm
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要参数-最大光斑尺寸（H×V） | 18 µm × 28 µm
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要参数-光通量 | 1E13 phs/s
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，样品环境 | 低温、常温
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，探测器 | 单光子计数型二维像素阵列探测器
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，应用学科领域 | 生命科学，药物研制，化学
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，线站布局图-图片1 | [图片占位]
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，线站布局图-图片2 | [图片占位]
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要特色-标题 | 高亮度微聚焦光斑蛋白质晶体学
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要特色-高亮度微聚焦光斑蛋白质晶体学-段落 | 本线站可以提供从1 µm×1 µm到18 µm×28 µm尺寸的可调光斑。同时光子通量(phs/s)可达到 1E13 @12.4keV@200mA（1µm×1µm光斑）。除了满足常规蛋白质晶体学研究以外，还为尺寸微小的蛋白质晶体的数据收集提供了有力支持。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要特色-多样化蛋白质数据采集方法-引言 | 基于本线站配置的Arinax-MD2S衍射仪，本线站可以提供除了传统单转轴模式以外的多种晶体数据收集策略。例如：
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要特色-高自动化的Raster Scan（网格扫描）数据收集-段落 | 针对微晶体在衍射仪上样品对准困难，耐辐照能力差等特点，将样品区域划分成大小与光斑相等的网格，采用网格扫描的方法在每个网格上快速收集一张衍射图，通过对衍射图的初步处理分析得到每个网格的衍射能力，从中选择衍射能力强的几个网格点在总旋转角在10~20度的范围内分别收集50~100张衍射数据。然后把多个样品的衍射数据进行自动筛选和合并来获得完整的衍射数据。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要特色-螺旋步进扫描实验方法-段落 | 如果晶体大于光束尺寸，为最大限度减少辐射损伤的最佳实践是使光束与晶体一样大。螺旋收集将有助于通过将新体积的晶体带入每个图像的光束中来减轻辐射损伤。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要特色-原位平板蛋白质生长和收集模式-说明 | 原位平板蛋白质晶体的数据收集方法是一种在晶体生长过程中直接进行X射线衍射数据收集的技术，避免了传统方法中需要将晶体从生长环境中取出并冷冻或转移到其他载体的步骤。这种方法特别适用于研究蛋白质晶体在自然生长条件下的动态过程，如晶体生长、相变或配体结合等。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，主要特色-原位平板蛋白质生长和收集模式-支持 | 本线站的衍射仪支持平板原位收集模式，可以研究蛋白质晶体在常温原位生长环境中的结构特征。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，各部分介绍-主要光学设备-列表 | 水平反射切槽型单色器（HCCM，自研）；复合折射透镜；荧光靶、XBPM、狭缝/光阑
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，各部分介绍-主要实验站设备-列表 | 高精度衍射仪（ARINAX-MD2S）；自研单光子计数型二维像素阵列探测器；自动上样机械手（Swordfish）；液氮冷却（Oxford Cryosystems 1000 series）；实验站控制软件（自研）
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，线站设备-样品环境 | 高性能衍射仪(ARINAX-MD2S)
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，线站设备-高性能衍射仪(ARINAX-MD2S)-段落 | MD2S是一个高度集成的衍射仪系统，包含了空气轴承转轴、显微镜系统、样品照明系统、传统测角头和可替换平板专用测角头系统、Beamstop等。基于该衍射仪，可以开展多种模式的蛋白质晶体学衍射实验，除了常规晶体数据收集外，还提供了螺旋步进扫描模式、高精度网格扫描模式、平板原位数据采集模式等。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，线站设备-国产自动上样机械手(Swordfish)-段落 | 本线站采用上海光源自主研制上样机械手Swordfish，该上样机械手可同时容纳20多个puck，换样时间可小于20秒。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，线站设备-液氮冷却系统(Oxford Cryosystems 1000 series)-段落 | 利用液氮作为冷却介质，能够快速、有效地降低样品温度，提供稳定的低温环境，可调节温度在80K-400K。其精密的温度控制功能使得用户能够在不同温度条件下进行实验，并确保实验条件的稳定性和可重复性。此外，Oxford Cryosystems 1000系列还具有可靠的安全特性，能够确保操作人员和实验室设备的安全。由于其高效、可靠的性能，该系列液氮冷却系统被广泛应用于各种研究和实验室环境中，促进了科学研究的进展和成果的取得。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，线站设备-探测器-段落 | 自研单光子计数型二维像素阵列探测器。HEPS探测器系统团队对光子计数型像素探测器各项关键技术开展了自主研究。成功研发了单光子计数型二维像素阵列探测器。该探测器基于过阈甄别原理，实现入射光子前端数字化，通过帧刷新方式高速读出。相比传统CCD、CMOS相机等探测器，具有图像“零噪声”、无死时间、高刷新率的特点，成为当前同步辐射光源上的主流探测器。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，线站设备-软件控制系统-段落 | 本线站研究人员基于PyQt，开发了本线站专用的晶体衍射线站控制与数据采集系统，实现衍射仪MD2S的完全控制。实现与EPICS的接口，实时显示光束线状态，控制衍射仪平台与探测器平台的运动。整合机械手控制，实现样品的自动加载。并开发微晶体的Raster和helical数据采集功能。并实现了网格扫描的自动热图生成和定位等高级功能。另外本系统也可以和HEPS通用软件系统（Mamba）实现顺利通信和数据交流。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，线站设备-常用附件-列表 | 可调节狭缝Aperture（10–150 µm 可变）；毛细管Capillary（降低杂散光）；Beamstop（阻挡直射光束，保护探测器）
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，线站设备-配套实验室-段落 | 本线站提供一间配套实验室，内有4℃，-20℃和-80℃的冰箱以存放样品，另有超净台，操作台等设备。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，样品准备-模式-1 | 传统loop收集（液氮冷冻）
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，样品准备-模式-2 | 原位平板生长收集：平板规格参考 https://www.mitegen.com/product/crystaldirect-plate
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，样品准备-提示-1 | 由于不同模式下需要切换设备，请务必提前确认需要哪种方式进行实验。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，样品准备-提示-2 | 如有特殊需求，请提前联系线站工作人员！
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，数据收集与处理-收集软件-段落 | 本线站目前使用自研软件系统进行数据收集，系统便捷高效、功能多样化、并且一直在进行优化和开发，未来将为用户的数据收集提供更多样化操作。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，数据收集与处理-处理软件-段落 | 本线站的数据处理软件有XDS、autoProc，xia2以及国产自研软件autoPD。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，数据收集与处理-自动化-段落 | 本线站已经初步实现了对数据进行自动化处理，即使用xia2-xds、xia2-dials、autoProc及autoPD 四个软件对产生的数据进行即时自动化处理，使得用户能够第一时间获知数据的质量，帮助用户实验决策。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-说明 | 蛋白质晶体学结构解析在多个领域中具有广泛的应用，以下是一些重要的应用领域举例：
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-药物设计与开发-说明 | ——
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-药物设计与开发-靶标蛋白结构解析 | 通过解析药物靶标蛋白的三维结构，帮助设计更有效的药物分子。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-药物设计与开发-药物-靶标相互作用研究 | 揭示药物分子与靶标蛋白的结合模式，优化药物活性。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-药物设计与开发-抗药性机制研究 | 解析突变蛋白的结构，理解抗药性机制并设计新药。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-酶学与催化机制研究-说明 | ——
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-酶学与催化机制研究-酶活性中心解析 | 揭示酶的催化机制和底物结合位点。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-酶学与催化机制研究-酶工程 | 基于结构信息进行酶的定向进化或理性设计，提高酶的活性或稳定性。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-生物分子相互作用研究-说明 | ——
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-生物分子相互作用研究-蛋白质-蛋白质相互作用 | 解析蛋白质复合物的结构，揭示信号传导、代谢调控等过程的分子机制。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-生物分子相互作用研究-蛋白质-核酸相互作用 | 研究转录因子、核糖体等与DNA或RNA的相互作用。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-结构生物学与功能研究-说明 | ——
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-结构生物学与功能研究-蛋白质功能解析 | 通过结构信息推断蛋白质的功能，如转运蛋白、受体蛋白等。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-结构生物学与功能研究-构象变化研究 | 揭示蛋白质在不同状态下的构象变化，如变构效应、折叠与去折叠过程。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-病原体研究与疫苗开发-说明 | ——
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-病原体研究与疫苗开发-病毒蛋白结构解析 | 解析病毒关键蛋白（如刺突蛋白）的结构，为疫苗设计和抗病毒药物开发提供依据。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-病原体研究与疫苗开发-细菌毒素与宿主相互作用 | 研究病原体毒素与宿主蛋白的相互作用机制。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-工业生物技术-说明 | ——
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-工业生物技术-工业酶优化 | 通过结构解析优化工业用酶（如纤维素酶、脂肪酶）的性能。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-工业生物技术-生物催化 | 设计高效、特异性的生物催化剂。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-基础科学研究-说明 | ——
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-基础科学研究-蛋白质折叠与稳定性 | 研究蛋白质的折叠机制和稳定性，揭示蛋白质错误折叠与疾病的关系。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-基础科学研究-进化与功能关系 | 通过比较不同物种的蛋白质结构，研究蛋白质的进化与功能关系。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-材料科学与纳米技术-说明 | ——
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-材料科学与纳米技术-蛋白质自组装 | 研究蛋白质的自组装机制，用于设计新型生物材料。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-材料科学与纳米技术-纳米结构设计 | 利用蛋白质结构设计功能性纳米材料。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-农业与植物科学-说明 | ——
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-农业与植物科学-植物抗病蛋白研究 | 解析植物抗病蛋白的结构，帮助开发抗病作物。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-农业与植物科学-光合作用机制 | 研究光合作用相关蛋白的结构，优化植物光合效率。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-医学诊断与治疗-说明 | ——
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-医学诊断与治疗-疾病相关蛋白研究 | 解析与癌症、神经退行性疾病等相关的蛋白质结构，开发诊断标志物或治疗靶点。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，研究领域-医学诊断与治疗-抗体工程 | 基于结构信息设计高效抗体，用于疾病治疗或诊断。
HEPS-生物大分子微晶衍射线站，扩展阅读-第一轮试用课题（PILOT proposal）申请 | （请访问官网页面的扩展阅读链接）
HEPS-工程材料线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262778.html
HEPS-工程材料线站，标题 | 工程材料线站
HEPS-工程材料线站，简介 | 工程材料线站是一条插入件线站，致力于研究真实工况下的材料的物理和化学特性。利用高亮度的高能X射线并集成多种现场原位样品环境，可以为全生命周期的材料学研究提供多尺度的快速无损表征。工程材料线站包含两个独立的实验棚屋，分别专用于材料工程和材料化学的研究。
HEPS-工程材料线站，材料工程实验棚屋-支持的实验方法 | 衍射（单晶/粉末衍射，深度/时间分辨衍射，XRD-CT），成像（全场/扫描+吸收/相衬+投影成像/CT，晶粒分辨的衍射衬度成像），散射（PDF）
HEPS-工程材料线站，材料工程实验棚屋-能量范围 | 50–170 keV
HEPS-工程材料线站，材料工程实验棚屋-能量分辨率 | 10^{-3}
HEPS-工程材料线站，材料工程实验棚屋-样品处光斑尺寸 | ~1 mm × 1 mm（最大），5 μm × 5 μm（最小）
HEPS-工程材料线站，材料工程实验棚屋-样品处光通量 | 2×10^{12} phs/s（@100 keV，200 mA，非聚焦）
HEPS-工程材料线站，材料工程实验棚屋-样品台负载 | >200 kg（综合），>1.5 t（重载）
HEPS-工程材料线站，材料化学实验棚屋-支持的实验方法 | 散射（SAXS，WAXS，SAXS+WAXS，时间分辨SAXS，PDF），衍射（单晶/粉末衍射），成像（全场/扫描+吸收/相衬+投影成像/CT）
HEPS-工程材料线站，材料化学实验棚屋-能量范围 | 50–170 keV
HEPS-工程材料线站，材料化学实验棚屋-能量分辨率 | 10^{-3}
HEPS-工程材料线站，材料化学实验棚屋-样品处光斑尺寸 | ~0.7 mm × 0.7 mm
HEPS-工程材料线站，材料化学实验棚屋-样品处光通量 | 2×10^{12} phs/s（@100 keV，200 mA，非聚焦）
HEPS-工程材料线站，材料化学实验棚屋-样品台负载 | >200 kg
HEPS-工程材料线站，线站负责人 | 杨一鸣 yangym@ihep.ac.cn
HEPS-工程材料线站，光路布局图 | [图片占位] 工程材料光束线站光路布局图
HEPS-粉光小角散射线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262838.html
HEPS-粉光小角散射线站，标题 | 粉光小角散射线站
HEPS-粉光小角散射线站，负责人 | 默广，mog@ihep.ac.cn
HEPS-粉光小角散射线站，PILOT联系人 | 默广，mog@ihep.ac.cn
HEPS-粉光小角散射线站，科学目标 | 粉光小角散射线站将为广大用户提供X射线小角散射（SAXS）相关的实验测试。SAXS技术通过测量X射线经过样品后在小角度范围内的散射强度分布，提供样品内纳米尺度的粒度、形状、尺寸分布、周期性、分形等全面结构信息。因SAXS技术通过曝光式采集，采集时间可随着光通量的增大而减小至毫秒甚至微秒量级，所以适宜物质纳米尺度的结构特征的动态变化，称为纳米科学、结构生物学和软物质科学等领域不可或缺的分析工具。另外，SAXS对样品的适用范围较宽且制备简单，样品状态可以是液体、粉末、薄膜甚至可以是它们的混合体。SAXS测试一般不具有破坏性，可反复使用或供其它测量使用。为能满足广大用户的常规的测试需求，粉光小角散射系统追求建设一个结构简单、稳定性高、通量高、统计性好、多功能SAXS线站。系统整体设计概述：由真空外波荡器产生细束基波辐射（8–12 keV），能量带宽1.5%，（这种准单色光称为粉光），它被水平偏转和准直后照射到样品上，散射信号被安置于光路内的SAXS、WAXS和USAXS探测器分别接收，获得不同角度范围的散射信号。
HEPS-粉光小角散射线站，能量范围keV | 8–12 keV
HEPS-粉光小角散射线站，能量分辨率ΔE/E | 1%
HEPS-粉光小角散射线站，最小光斑H×V | 100 µm × 100 µm
HEPS-粉光小角散射线站，最大光斑H×V | 500 µm × 500 µm
HEPS-粉光小角散射线站，光通量 | 5E14
HEPS-粉光小角散射线站，样品环境 | 高温、低温、拉伸，液相合成
HEPS-粉光小角散射线站，探测器 | Eiger 4M
HEPS-粉光小角散射线站，应用学科领域 | 化学，材料，物理
HEPS-粉光小角散射线站，主要特色-光子高通量 | 约10^{15} cps，适宜弱散射信号和动态散射探测。
HEPS-粉光小角散射线站，主要特色-测量范围大 | Å–nm–μm，满足结构尺寸丰富样品研究。
HEPS-粉光小角散射线站，主要特色-聚焦模式多 | 可提供聚焦光斑在不同位置的多种聚焦模式。
HEPS-粉光小角散射线站，主要特色-点状圆形光斑 | 适宜各向异性样品的测量。
HEPS-粉光小角散射线站，主要特色-探测器组合 | 真空版光子计数型探测器，数据质量高。
HEPS-粉光小角散射线站，主要实验方法-常规透射式 | WAXS、SAXS、USAXS 技术或联合测量。
HEPS-粉光小角散射线站，主要实验方法-掠入射测量 | GiWAXS、GiSAXS 技术的测量。
HEPS-粉光小角散射线站，主要实验方法-时间分辨 | 对于快速的变化过程，可提供毫秒量级时间分辨（T-SAXS）的动态散射探测。
HEPS-粉光小角散射线站，各部分介绍-插入件 | 插入件是传统经典的真空外波荡器IAU25，基波能量为 8–12 keV。
HEPS-粉光小角散射线站，各部分介绍-光束线 | 为保持高通量的优势，部分实验可直接利用波荡器产生的准单色光作为入射光。对于能量分辨率（角分辨率）要求较高的实验，可以通过后续添加可移入移出单色器来弥补。
HEPS-粉光小角散射线站，各部分介绍-实验站 | 相机管道长度 23 m，配备 3 台 Eiger 探测器，分别用于原子尺寸（广角）、纳米尺寸（小角）和微米尺度的测量。
HEPS-粉光小角散射线站，线站设备-样品环境 | 小角站目前配备自制的高温环境、低温环境，双向拉伸机，四向拉伸机，原位液相成核生长等样品环境。
HEPS-粉光小角散射线站，线站设备-探测器-WAXS | 型号：Eiger 4M；探测角度：5–50；像素尺寸：75 µm × 75 µm；频率：100 Hz。
HEPS-粉光小角散射线站，线站设备-探测器-SAXS-1 | 型号：Eiger 4M；探测角度：0.04–6；像素尺寸：75 µm × 75 µm；频率：100 Hz。
HEPS-粉光小角散射线站，线站设备-探测器-SAXS-2 | 型号：Eiger 1M；探测角度：0.004–0.4；像素尺寸：75 µm × 75 µm；频率：2000 Hz。
HEPS-粉光小角散射线站，线站设备-制样设备 | 小角站配备离心机、冷却水循环机、球磨机、移液器等制样设备。
HEPS-粉光小角散射线站，数据收集与处理 | ID08线站提供小角散射数据处理软件 Daisy-SAXS。Daisy-SAXS 由 Python 编写的面向小角散射实验的数据处理软件，提供了图像导入、预览、预处理、光斑中心校准、mask生成、方位角积分、相似性判断、guinier拟合、BIFT拟合、分子宽度计算、结果可视化等模块，支持 tiff 和 HDF5 等格式的数据处理。Daisy-SAXS 提供了基于 Jupyter 生态的 Web 前端用户界面，部署在 HEPS 交互式计算 Torch 平台上，用户可以在实验站上通过部署的瘦终端借助 Daisy-SAXS 访问实验数据，并调用 HEPS 计算资源进行小角散射数据处理。
HEPS-粉光小角散射线站，应用领域举例 | SAXS 是研究物质微观结构和形态特征的一种技术和方法，研究的对象远大于原子尺寸的结构，从纳米量级甚至到微米量级，所以涉及的样品范围很广。总的来讲，SAXS 研究对象主要有纳米材料、介孔材料、生物大分子、高聚物等。
HEPS-粉光小角散射线站，扩展阅读 | 第一轮试用课题（PILOT proposal）申请
HEPS-粉光小角散射线站，相关链接 | 中国科学院；中科院重大基础设施共享平台；北京同步辐射装置；上海光源；合肥光源；高能所信息监测平台-SR装置动态。
HEPS-粉光小角散射线站，联系信息 | 地址：北京市怀柔区光源街1号院 HEPS 工程办；邮编：101407；联系人：苑梦尧（heps@ihep.ac.cn）；HEPS 用户办公室：于梅娟（heps-user@ihep.ac.cn）。
HEPS-粉光小角散射线站，线站图片 | [图片占位]
HEPS-低维结构探针线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262836.html
HEPS-低维结构探针线站，负责人 | 王焕华（wanghh@ihep.ac.cn）
HEPS-低维结构探针线站，PILOT联系人-1 | 王焕华（wanghh@ihep.ac.cn）
HEPS-低维结构探针线站，PILOT联系人-2 | 翁小榕（wengxr@ihep.ac.cn）
HEPS-低维结构探针线站，标题 | 低维结构探针线站（LoDiSP）
HEPS-低维结构探针线站，科学目标 | 以表面X射线散射（SXRS）为核心方法，分析低维材料与器件在多种外场环境中的原位结构及其动态变化。
HEPS-低维结构探针线站，线站设计 | 采用 In Vacuum Undulator（IVU）插入件作为光源；一条光束线串联两个实验站，每个实验站包含两个实验区（2+2结构）。
HEPS-低维结构探针线站，EH1简介 | 前实验站（EH1）开展多环境下的X射线散射实验，核心设备为6+3圆衍射仪，配备多种小型样品环境，提供共振与非共振的表面衍射（SXRD）、反射（XRR）、晶体截断棒（CTR）分析、倒易空间绘制（RSM）、表面原子对分布函数（SPDF）、光子关联谱（XPCS）等方法。
HEPS-低维结构探针线站，EH2简介 | 后实验站（EH2）在超高真空下进行表面散射原位结构分析，核心为“SXRS + HMBE + RHEED + XPCS + XRR”原位结构探针集成装置，混合MBE腔可从衍射仪上推走并更换为用户自带的原位样品制备腔体。
HEPS-低维结构探针线站，科学目标-细化 | （1）研究低维材料与器件在外场环境中的结构及其动态变化；（2）研究各类固体界面和固液界面的结构与物性的关系。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-入射光自由度 | 能量可调、偏振可调，并支持向下偏折。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-高度相干光束 | 光束高度相干，可开展 GIXPCS、WAXPCS、BCDI 等实验。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-多样样品环境 | 可提供原位生长、温度、电场、磁场、应力、电化学反应等多种环境。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-定向共振激发 | 结合偏振与能量可调性，实现定向共振激发。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-元素识别 | 具备共振散射与荧光谱能力，实现元素识别。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-动态探测 | 具备时间分辨X射线散射与 GI-/WA- XPCS 的动态探测能力。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-偏振分析 | 基于6+3圆衍射仪实现散射光偏振分析。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-低维结构分析 | 面向超薄薄膜、表面与界面的低维结构分析。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-快速CTR分析 | 依托高能光源与微聚焦条件实现快速CTR分析。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-EH1集成 | EH1采用可伸缩飞行通道，集成 WA-XPCS 与 SAXPCS，以及 WAXRD 与 GIXRD。
HEPS-低维结构探针线站，主要特色-EH2集成 | EH2将建成“混合MBE + XPCS集成”的原位结构探针；还可构建采用倏逝波调制薄膜生长形貌的原位结构探针集成装置。
HEPS-低维结构探针线站，主要设备 | Huber 6+3圆衍射仪；飞行管道（可伸缩）。
HEPS-低维结构探针线站，样品环境-高温 | 300–1573 K。
HEPS-低维结构探针线站，样品环境-低温 | 5–300 K。
HEPS-低维结构探针线站，样品环境-真空 | 10^{-7} Pa。
HEPS-低维结构探针线站，探测器-面探测器 | Eiger 4M。
HEPS-低维结构探针线站，探测器-点探测器 | 9910。
HEPS-低维结构探针线站，主要实验方法 | XRD，GIWAXS，PDF，XPCS 等。
HEPS-低维结构探针线站，Daisy-PDF | 基于Python的全散射PDF数据处理软件，支持高性能并行批处理；含图像导入、预览、预处理、方位角积分、PDF函数计算与可视化模块；支持 tiff、HDF5 等格式；提供Jupyter生态的Web前端，部署于HEPS交互式计算Torch平台，可通过瘦终端访问实验数据并调用HEPS计算资源进行PDF处理。
HEPS-低维结构探针线站，Daisy-XPCS | 基于Python的X射线光子相关谱软件，包含图像导入、mask/ROI选择、预处理、g2与c2计算、可视化与拟合分析等；支持在线/离线重建；支持 tiff 与 HDF5 格式；支持 CPU/GPU 加速；提供Jupyter生态Web前端，部署于HEPS Torch平台，用户可通过瘦终端访问数据并调用HEPS GPU资源进行XPCS处理。
HEPS-低维结构探针线站，线站图片-1 | [图片占位]
HEPS-低维结构探针线站，线站图片-2 | [图片占位]
HEPS-硬X射线相干散射线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262829.html
HEPS-硬X射线相干散射线站，简介 | 硬X射线相干散射线站做为HEPS上专门的相干线站，将会充分的利用HEPS的高亮度和高相干性，主要包含有两大类相干实验方法，相干X射线衍射成像（CDI）和X射线光子相关谱（XPCS）。
HEPS-硬X射线相干散射线站，CDI（相干衍射成像） | 对于CDI，具体包括扫描相干衍射成像（Ptychography）、布拉格CDI（BCDI）以及SAXS CDI三种实验技术，主要用于样品的纳米分辨率3D结构成像和应变成像，同时还可以跟X射线荧光和吸收谱学结合实现元素成像和价态成像；例如可以用于细胞的高分辨率3D成像，提供细胞内各种细胞器的空间排列关系和细胞器的精细结构；可以用于金属玻璃剪切带3D结构的测定，从而提供其塑性变形和屈服的物理机制；可以用于各种纳米晶体应变的测量，比如在催化剂中有助于建立起催化活性和应变的关系，在电池材料中原位测量锂离子电池正极材料中晶粒的缺陷分布及运动情况，在多晶材料中测量其单个晶粒的边界和缺陷等；也可以用于集成电路等各种微纳电子器件结构的测定，对集成电路进行高分辨率3D成像有助于其功能的理解、设计和加工过程的直接反馈、质量控制以及进行逆向工程等。
HEPS-硬X射线相干散射线站，XPCS（光子相关谱） | 对于XPCS，包括小角和广角两种模式，他们能够得到系统的基本动力学函数，例如中间散射函数和动力学结构因子等，主要用于凝聚态物质的平衡态动力学、非平衡态动力学以及动力学异质性的测量；例如XPCS可以用于各种玻璃系统和胶体系统弛豫动力学的研究，在玻璃转变的过程中，XPCS能够完整的测量玻璃转变中的α弛豫和β弛豫，有助于完善提高对玻璃转变和玻璃本质的认识；能够用于强关联电子体系中各种序参数波动的测量，包括电荷序、自旋序、磁畴等；也能够用于表面界面动力学的测量，比如纳米粒子乳液界面上的扩散行为、自组装行为以及动力学转变等。
HEPS-硬X射线相干散射线站，线站设计指标-能量范围 | 7–25 keV
HEPS-硬X射线相干散射线站，线站设计指标-能量分辨率 | 10^{-4}
HEPS-硬X射线相干散射线站，线站设计指标-相干通量 | 大于10^{12} ph/s；相干性可调（相干分量0.5–0.95）
HEPS-硬X射线相干散射线站，线站设计指标-Ptychography | 光斑尺寸100 nm–5 μm；分辨率1–50 nm；视场1–100 μm。
HEPS-硬X射线相干散射线站，线站设计指标-SAXS CDI | 光斑尺寸2–20 μm；分辨率1–10 nm；视场1–10 μm。
HEPS-硬X射线相干散射线站，线站设计指标-BCDI | 光斑尺寸100–500 nm；分辨率1–10 nm；视场50–500 nn（原文如此）。
HEPS-硬X射线相干散射线站，线站设计指标-SAXS XPCS | 光斑尺寸10–20 μm；空间尺度1–200 nm；时间尺度1000 s–1 μs。
HEPS-硬X射线相干散射线站，线站设计指标-WAXS XPCS | 光斑尺寸100 nm–2 μm；空间尺度0.1–1 nm；时间尺度1000 s–1 μs。
HEPS-硬X射线相干散射线站，负责人 | 周亮（zhouliang@ihep.ac.cn）
HEPS-硬X射线相干散射线站，光学布局俯视图 | [图片占位]
HEPS-硬X射线相干散射线站，实验站示意图 | [图片占位]
HEPS-硬X射线纳米探针线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262781.html
HEPS-硬X射线纳米探针线站，标题 | 硬X射线纳米探针线站
HEPS-硬X射线纳米探针线站，简介 | 硬X射线纳米探针线站是HEPS光源三条超长的光束线站之一，其最大的特点是利用HEPS光源极低发射度的特性，将硬X射线聚焦至纳米尺度形成超高亮度的光探针，用于开展高分辨的原位体相表征研究。结合X射线成像、衍射、谱学以及电镜成像等多种实验技术的多模态表征，在纳米尺度甚至原子尺度上解析材料二维或三维的结构、应变、化学状态以及动力学效应等关键信息。该线站可广泛适用于材料、生命、物理、化学、环境、半导体、药物，文化遗产以及行星科学等领域的前沿科学研究。
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要实验方法-nXRF | 高分辨荧光谱成像（n-XRF）。
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要实验方法-Ptychography | 扫描相干衍射成像（Ptychography）。
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要实验方法-Nano-holography | 纳米全息相干成像（Nano-holography）。
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要实验方法-nXRD | 纳衍射（n-XRD）。
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要实验方法-nXANES | 近边吸收谱（n-XANES）。
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要实验方法-SEM | 在线扫描电镜成像（SEM）。
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要参数-能量范围 | 5–30 keV
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要参数-能量分辨率 | 10^{-4}～10^{-5}
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要参数-最小聚焦光斑-高分辨模式 | <10 nm
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要参数-最小聚焦光斑-原位模式 | <50 nm
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要参数-光通量-高分辨模式 | 10^{9}～10^{10} phs/s @10 keV
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要参数-光通量-原位模式 | 10^{10}～10^{11} phs/s @10 keV
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要参数-聚焦光斑工作距离-高分辨模式 | 1–2 mm
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要参数-聚焦光斑工作距离-原位模式 | 40–50 mm
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要参数-样品尺寸 | 亚微米至毫米尺度（亚 μm ~ mm）
HEPS-硬X射线纳米探针线站，主要参数-成像分辨率 | 样品信息（结构、元素、价态等）成像分辨率约纳米尺度
HEPS-硬X射线纳米探针线站，负责人 | 常广才（changgc@ihep.ac.cn）
HEPS-硬X射线纳米探针线站，光学布局俯视图 | [图片占位] 硬X射线纳米探针线站光学布局俯视图
HEPS-硬X射线成像线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262832.html
HEPS-硬X射线成像线站，标题 | 硬X射线成像线站
HEPS-硬X射线成像线站，简介 | 硬X射线成像线站是一条插入件线站，具备高灵敏度、强穿透、多时空分辨、大视场、多衬度机制融合、多样品环境兼容等优点，把大视场且高分辨，强穿透且高灵敏度等一般线站无法兼得的优点同时实现。实验方法以硬X射线同轴相位衬度成像和衍射衬度成像为主；应用领域包括工程材料和部件、生物医学、古生物学等。
HEPS-硬X射线成像线站，插入件光源与能谱范围 | CPMU，IAW和芒果扭摆器三个插入件光源切换使用，粉光能谱范围5keV-300 keV，单色光能谱范围40keV-200keV，为各类样品的无损3D成像提供最佳X射线能量。最大物源距离330m，SRX的空间相干性高，光源对样品的点扩展函数小，样品处的光斑大。光斑横向尺寸从0.01mm到300mm可变，空间分辨率从0.5μm到50μm可变。采用滤光片、复合折射透镜和压弯可调劳厄双晶单色器等高稳定性宽带宽单色器，提供高稳定、高通量、高均匀、高相干、宽能谱范围的多尺度光斑。
HEPS-硬X射线成像线站，探测器 | 自行设计和研制一系列高性能硬X射线成像探测器，包括高分辨高MTF探测器、超高像素数高分辨探测器、高能高效率高分辨探测器等。
HEPS-硬X射线成像线站，数据管理与计算 | 配备250TB每天的高数据流的管理、传输、重建和分析的软硬件系统。
HEPS-硬X射线成像线站，负责人 | 黎刚（lig@ihep.ac.cn）
HEPS-硬X射线成像线站，线站图片-1 | [图片占位]
HEPS-硬X射线成像线站，线站图片-2 | [图片占位]
HEPS-结构动力学线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262828.html
HEPS-结构动力学线站，标题 | 结构动力学线站
HEPS-结构动力学线站，总体介绍 | 结构动力学线站是一条插入件线站，主要聚焦于增材制造、动态加载等不可逆过程的超快时间分辨原位、实时动态表征。在同步辐射相衬成像（PCI）、衍射和散射实验方法的基础上，结合超快时间分辨技术，研究先进材料从制造到服役全周期过程中的动态变形、微观缺陷和组织演变规律。线站采用两台短周期CPMU，在高能量区间保证超高的单发强度，实现最高420 ps时间分辨和最高50 nm的时空分辨的多尺度表征手段。
HEPS-结构动力学线站，学科领域 | 固体物理
HEPS-结构动力学线站，学科领域 | 工程材料
HEPS-结构动力学线站，学科领域 | 行星科学
HEPS-结构动力学线站，学科领域 | 材料力学
HEPS-结构动力学线站，科学应用-高能量密度物理 | 高功率激光驱动材料极端条件相变研究及高压状态方程。
HEPS-结构动力学线站，科学应用-先进材料的动态加载 | 气炮、霍普金斯杆、原位拉伸疲劳等装置提供的全应变率加载条件下的材料变形、疲劳和失效行为。
HEPS-结构动力学线站，科学应用-增材制造过程原位实时表征 | 激光和电子束增材制造过程中的微观组织及缺陷的产生和演变规律等。
HEPS-结构动力学线站，实验方法 | 时间分辨X射线衍射
HEPS-结构动力学线站，实验方法 | 时间分辨X射线相位衬度成像
HEPS-结构动力学线站，实验方法 | 时间分辨X射线散射
HEPS-结构动力学线站，实验方法 | 时间分辨X射线纳米成像
HEPS-结构动力学线站，光学模式-白光模式 | 光斑大小 1 mm–14 mm；单脉冲强度 >10^{9} phs/pulse；光通量 >10^{16} phs/s。
HEPS-结构动力学线站，光学模式-微米模式 | 光斑大小 5 μm–500 μm；光通量 >10^{15} phs/s；光子能量 20–70 keV；能量分辨率 0.5%–2.8%。
HEPS-结构动力学线站，光学模式-纳米模式 | 光斑大小 <50 nm；光通量 >10^{14} phs/s；光子能量 21.8 keV；能量分辨率 1.2%。
HEPS-结构动力学线站，原位装置-动态加载装置 | 高功率激光（100 J）、一级气炮、二级气炮（最长至约18 m）、霍普金森杆（拉、压杆）。
HEPS-结构动力学线站，原位装置-增材制造装置 | 激光送粉、激光铺粉、电子束增材制造。
HEPS-结构动力学线站，探测器-间接成像探测器 | 超高速相机（KIRANA，Specialised Imaging；Fastcam SA‑Z，Photron）。
HEPS-结构动力学线站，探测器-直接散射探测器 | 高能像素阵列探测器（Keck‑PAD‑CdTe，Sydor；Eiger‑CdTe，Dectris）。
HEPS-结构动力学线站，负责人 | 张兵兵（010‑88235978，zhangbb@ihep.ac.cn）
HEPS-结构动力学线站，束线光学元件布局示意图 | [图片占位]
HEPS-结构动力学线站，实验棚屋内设备布局示意图 | [图片占位]
HEPS-X射线显微成像线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262842.html
HEPS-X射线显微成像线站，标题 | X射线显微成像线站
HEPS-X射线显微成像线站，负责人/PILOT联系人 | 袁清习（yuanqx@ihep.ac.cn）
HEPS-X射线显微成像线站，线站综述-科学目标 | 基于波带片放大的纳米分辨全场成像，实现快速获得样品的高分辨三维结构信息、三维元素分布信息和三维元素价态分布信息。
HEPS-X射线显微成像线站，线站综述-主要参数-成像最高空间分辨率 | 20 nm
HEPS-X射线显微成像线站，线站综述-主要参数-能量范围 | 5–15 keV
HEPS-X射线显微成像线站，线站综述-主要参数-样品处光子通量 | ~1E11 phs/s
HEPS-X射线显微成像线站，线站综述-主要参数-能量分辨率(ΔE/E) | ≈1E-4
HEPS-X射线显微成像线站，线站综述-线站布局图 | [图片占位]
HEPS-X射线显微成像线站，线站综述-主要特色 | 低至20 nm的全场成像获得高分辨三维结构信息；元素吸收边减影成像获得高分辨三维元素分布信息；XANES成像获得元素价态的高分辨三维分布信息。
HEPS-X射线显微成像线站，线站设备-样品环境 | （页面小节存在，未列具体条目）
HEPS-X射线显微成像线站，线站设备-探测器-1 | Hamamatsu ORCA-Flash4.0
HEPS-X射线显微成像线站，线站设备-探测器-2 | Hamamatsu ORCA-Quest2
HEPS-X射线显微成像线站，线站设备-探测器-3 | Andor ZYLA5.5X-FO
HEPS-X射线显微成像线站，线站设备-制样设备-1 | 飞秒激光加工设备
HEPS-X射线显微成像线站，线站设备-制样设备-2 | 样品预准直系统：测量显微镜 + 四轴微操作系统
HEPS-X射线显微成像线站，线站设备-常用附件-1 | 点样毛细管
HEPS-X射线显微成像线站，线站设备-常用附件-2 | 氮化硅窗
HEPS-X射线显微成像线站，线站设备-配套实验室 | HEPS辅助实验室
HEPS-X射线显微成像线站，数据收集与处理-数据采集 | TXM线站使用高能同步辐射光源软件系统和ID30线站共同设计开发的数据采集软件 MambaBE 进行数据采集；图像采集模式包括：Single / Count / Continuous；Averaging / Focal series / 2D mosaic；Tomography (stepping) / Fly CT；Tomo + bg（用户自定义背景方案）；Mosaic CT（stepping 与 flying）；2D XANES / 3D XANES。
HEPS-X射线显微成像线站，数据收集与处理-数据处理-Mocupy | Mocupy：HEPS ID30线站开发的单机版CT重建软件，实现基于CUDA的GPU加速CT快速重建，包含图像预处理、抖动校正、相位恢复、CT重建和数据分析等模块，可离线实现CT数据的快速重建。
HEPS-X射线显微成像线站，数据收集与处理-数据处理-WebCT | WebCT：HEPS CT重建软件的网页版，由ID30线站和计算与网络通讯系统共同完成在线部署，利用HEPS算力实现在线图像预处理及CT重建。
HEPS-X射线显微成像线站，研究亮点-纳米分辨谱学CT（锂富NMC） | 利用TXM近边谱学成像获得富锂NMC电池材料（LirNMC）初始态与4.8V充电态颗粒的3D XANES数据，发现：初始态Mn处于高价态且分布较均匀；充电态时Mn呈“表面与中间较高、中间层偏低”的分布；Co与Ni的3D XANES结果亦显示显著的不均匀性并与深度有关。结果表明电池正极材料在介观尺度的结构与化学复杂性，有望帮助理解与解决富锂正极的电压衰减问题（Jin Zhang et al., Nat Commun, 2020, 11:6342）。
HEPS-X射线显微成像线站，资源下载 | CT重建软件 Mocupy，https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/download/
HEPS-高压线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262831.html
HEPS-高压线站，负责人 | 李晓东（lixd@ihep.ac.cn）
HEPS-高压线站，PILOT联系人 | 张飞（fzhang@ihep.ac.cn）
HEPS-高压线站，线站综述 | ID31高压光束线站是高能同步辐射光源（HEPS）首批建设的特色线站之一，面向极端条件下材料结构的原位表征需求，旨在支撑材料科学、地球与行星科学、物理和化学等领域的前沿研究，尤其是解决与极高压力（如金属氢探索）相关的重大科学问题。依托HEPS 6 GeV储存环高能量、低发射度的优势，线站可提供20–75 keV宽能区、多尺度聚焦光斑（200 nm–20 μm）的高通量X射线探针，结合三个独立配置的实验平台与先进的Eiger2 XE 16M CdTe探测器，为用户开展宽温压范围及动态高压行为的探索提供最佳实验条件。
HEPS-高压线站，设计优化（DAC需求） | DAC实验的样品极小，且金刚石压砧在低能段吸收严重，因此获取高信噪比的衍射信号需要小且紧凑、高能的X射线，此外，进行超高压衍射实验对光束线的稳定性有极高的要求，为此我们专门针对DAC用户的需求对光束线设计进行了优化。利用水平反射的伪切槽双晶单色器（CCM），并配备Si(111)和Si(220)可覆盖20～75 keV能量范围；采用复合折射透镜（CRLs）和K‑B聚焦镜可实现从微米尺度到亚微米的聚焦光斑。
HEPS-高压线站，通用高压平台（GPT） | 位于第一实验棚屋内的上游，提供20、30、40、50及75 keV单色光，通过CRLs实现亚微米–微米级光斑。GPT配备高精度、大承重样品定位系统，支持电阻加热、低温恒温器及动态加载等多种极端环境，兼容巴黎–爱丁堡压机等大型装置。结合Eiger2探测器支持<1 kHz动态加载实验（P < 300 GPa，4–2000 K）。
HEPS-高压线站，激光加热平台（LHT） | 位于第一实验棚屋内的下游，专用于20、30、40 keV微米聚焦光斑的双面激光加热实验。具备连续与脉冲模式，温度可达4000 K以上，并配备精确的测温系统，支持高温–高压状态的材料研究。
HEPS-高压线站，亚微米聚焦平台（Sub‑μT） | 位于第二实验棚屋，提供20–40 keV单色光，通过预成形K‑B镜实现<200 nm聚焦。实验站配备高精度气浮转台与三维压电纳米定位系统，适合开展极小体积样品和成像类实验。
HEPS-高压线站，在线测量与效率提升 | 所有平台均配备在线红宝石荧光与拉曼光谱系统用于压力测量，以及气膜加压系统以提升实验效率与灵活性。
HEPS-高压线站，探测器 | 实验站配备X射线探测器 Eiger XE 16M CdTe。
HEPS-高压线站，发展规划 | 在设计之初，线站即充分考虑了未来发展的可拓展性，在光学与实验站布局上预留空间，便于开展相干衍射、发射谱、成像等新型实验方法，确保长期保持国际先进水平。
HEPS-高压线站，实验方法-粉末XRD | 粉末XRD
HEPS-高压线站，实验方法-单晶XRD | 单晶XRD
HEPS-高压线站，实验方法-多颗粒XRD | 多颗粒（multi‑grain）XRD
HEPS-高压线站，实验方法-径向XRD | 径向XRD
HEPS-高压线站，实验方法-高压PDF | 高压PDF
HEPS-高压线站，实验方法-时间分辨衍射 | 时间分辨衍射
HEPS-高压线站，样品环境-低温 | 低温
HEPS-高压线站，样品环境-电阻加热 | 电阻加热
HEPS-高压线站，样品环境-动态加载 | 动态加载
HEPS-高压线站，样品环境-双面红外激光加热 | 双面红外激光加热
HEPS-高压线站，样品环境-PE型压机 | PE型压机
HEPS-高压线站，主要参数-光源 | 波荡器 IVU19.9
HEPS-高压线站，主要参数-总长度 | 4.0 m
HEPS-高压线站，主要参数-周期长度 | 19.9 mm
HEPS-高压线站，主要参数-FWHM张角@Kmax | 0.26 (H) × 0.11 (V) mrad^2
HEPS-高压线站，主要参数-基波光源FWHM尺寸@Kmax | 21.9 (H) × 9.0 (V) μm^2
HEPS-高压线站，主要参数-基波光源FWHM发散角@Kmax | 13.6 (H) × 11.8 (V) μrad^2
HEPS-高压线站，主要参数-光子亮度@30 keV | 1.7 × 10^{22} phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%B.W.
HEPS-高压线站，主要参数-光子通量@30 keV | 3.8 × 10^{14} phs/s/0.1%B.W. @16 μrad × 16 μrad
HEPS-高压线站，实验中注意事项 | • 在整个机时使用过程中，保证至少有一名实验人员在线站。• 不携带任何食品和饮料进入实验大厅，不在实验大厅内饮食。• 在本次机时使用期间，未列入实验安全审核表上“实验人员”名单的其他人不得使用本线站设备。• 保证在分配的机时内结束实验，以保障后续用户的正常实验。
HEPS-高压线站，样品制备-关于样品 | DACs & Holders；电阻加热；低温系统。
HEPS-高压线站，样品制备-低振动无液氦闭循环低温高压装置关键参数 | 温度可将至4 K，且温度稳定性优于±100 mK；液氦循环冷却；配备膜加压与卸压模块，可远程控制压力加载；衍射窗口立体张角≥50；适配DAC：Piezzo DAC。
HEPS-高压线站，配套实验室-可用性 | 用户可在实验前（需要提前预约）以及实验中使用用户辅助实验室。
HEPS-高压线站，配套实验室-设备 | 高倍显微镜；可视化高压充气系统；手套箱；激光打孔设备；离线红宝石测压系统。
HEPS-高压线站，数据格式 | ID31以压缩的.hdf5文件格式记录数据，可用Dioptas等软件直接查看，并提供格式转换代码将.hdf5转为.tif与.esperanto。
HEPS-高压线站，数据处理软件 | 用于数据分析的标准软件是 Dioptas 和 CrysAlisPro。
HEPS-高分辨谱学线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262830.html
HEPS-高分辨谱学线站，标题 | 高分辨谱学线站
HEPS-高分辨谱学线站，别名/简称 | 硬X射线高能量分辨谱学线站（H^2O）
HEPS-高分辨谱学线站，线站简介 | 硬 X 射线高能量分辨谱学线站（简称 H^2O）为我国首条专注于硬 X 射线非弹性散射谱学实验的线站，主要提供核共振散射（NRS）、X 射线拉曼散射（XRS）、共振非弹性散射（RIXS）等谱学方法。聚焦核能级超精细结构、声子态密度、芯能级电子跃迁和价电子激发的探测。主要服务于量子科学、能源科学、材料科学、凝聚态物理、化学、生物化学、地学、高压科学、环境科学等多学科前沿研究。
HEPS-高分辨谱学线站，线站位置与配置 | 线站位于 HEPS 低 Beta 扇区 ID33，采用真空内波荡器光源；主要光学器件与实验站设备包括：白光镜、液氮冷却单色器（Si(111)/Si(311)可切换）、复合折射透镜（CRL）、多类型高能量分辨单色器（ΔE/E=10^{-6}~10^{-7}）、K‑B 聚焦镜、NRS 实验装置（非聚焦/聚焦与时间分辨探测系统）、大立体角多功能谱仪，以及多种原位样品环境（高压、高低温、磁场、电化学工作站等）。
HEPS-高分辨谱学线站，能区keV | 7–26 keV
HEPS-高分辨谱学线站，能量分辨率-NRS | 1 meV @14.4 keV
HEPS-高分辨谱学线站，能量分辨率-XRS | 0.7 eV @9.7 keV
HEPS-高分辨谱学线站，能量分辨率-RIXS | 100 meV @8.9 keV
HEPS-高分辨谱学线站，聚焦光斑尺寸最小 | 2 µm × 2 µm
HEPS-高分辨谱学线站，样品处光通量-NRS | ~1.5×10^{10} phs/s/meV @14.4 keV
HEPS-高分辨谱学线站，样品处光通量-XRS | ~3×10^{13} phs/s @9.7 keV
HEPS-高分辨谱学线站，样品处光通量-RIXS | ~5×10^{12} phs/s @8.9 keV
HEPS-高分辨谱学线站，负责人 | 徐伟（xuw@ihep.ac.cn）
HEPS-高分辨谱学线站，线站图片 | [图片占位]
HEPS-高分辨纳米电子结构线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262839.html
HEPS-高分辨纳米电子结构线站，标题 | 高分辨纳米电子结构线站
HEPS-高分辨纳米电子结构线站，线站简介-High-NESS | 高分辨纳米电子结构研究线站（High-Resolution Nanoscale Electronic Structure Spectroscopy，简称High-NESS），采用波荡器插入件提供偏振可调的高亮度软X射线，覆盖X射线能量范围100～2000eV，在保证角分辨光电子能谱所需超高能量分辨率的同时，涵盖了C、N、O等轻元素K边，过渡族金属L边，以及稀土元素M边等丰富的谱学信息，是强关联体系研究的最佳实验光源，并且能够为各种新型量子材料的表面和界面研究提供丰富的物理信息。
HEPS-高分辨纳米电子结构线站，工作模式 | 拟设计为两种工作模式：纳米角分辨光电子能谱（Nano-ARPES）和微米角分辨光电子能谱（μARPES），保证了实验用户不同实验需求对光源的不同优化要求，并且两种实验模式的光斑共焦点，可在不破坏真空的情况下自由切换。
HEPS-高分辨纳米电子结构线站，负责人 | 王嘉鸥（wangjo@ihep.ac.cn）
HEPS-光学测试线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262846.html
HEPS-光学测试线站，线站简介 | HEPS对光学元件和探测器的性能要求极高，许多都在挑战当前工艺与检测的极限。光学测试束线是一条提供用于关键光学、探测与实验设备研究与测试的专用光束线，主要测试聚焦设备、单色设备、探测器，进行面形精度、力学、热学与光学性能分析，相位影响与调控，稳定性影响与研究；开展新的实验方法的验证性研究，提供白光、粉光、单色光和聚焦的实验条件,能量范围可扩展至300keV,可满足多种热功率负荷实验的需求,可满足多种聚焦方案的测试需求（如KB、CRL等）。
HEPS-光学测试线站，负责人 | 贾全杰（010-88235994 jiaqj@ihep.ac.cn）
HEPS-X射线吸收谱学线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262833.html
HEPS-X射线吸收谱学线站，标题 | X射线吸收谱学线站
HEPS-X射线吸收谱学线站，线站简介 | X射线吸收谱学线站是一条由插入件引出的、以X射线吸收谱学及相关衍生实验方法为主进行优化设计的高性能硬X射线光束线；设计的基本目标是通用性强、能量覆盖范围大，同时具有高通量、高亮度的XAFS实验系统，为用户提供可靠、稳定、操作简便的吸收谱学实验平台。该平台具备X射线吸收谱的常规实验方法，具备时间分辨和空间分辨能力，能够探测微区/表面/界面结构；同时线站还为用户提供多种原位样品环境，并结合XRF/XRD/FTIR/质谱等实验方法，可以提供更丰富的样品信息；同时在设计时为其他实验方法以及新的实验方法的发展提供可能性。目标能量覆盖4.8–45 keV（覆盖22号元素Ti—60号元素Nd的K边XAFS能量范围、覆盖55号元素Cs及以上的L边）。
HEPS-X射线吸收谱学线站，主要指标-能量范围 | 4.8–45 keV
HEPS-X射线吸收谱学线站，主要指标-能量分辨率 | 2×10^{-4}（Si(111)）；4×10^{-5}（Si(311)）
HEPS-X射线吸收谱学线站，主要指标-光斑大小 | ~2 mm × 2 mm；≤0.35 μm × 0.35 μm（聚焦模式）
HEPS-X射线吸收谱学线站，主要指标-光通量 | 2×10^{13} ph/s @10 keV；5×10^{12} ph/s @10 keV（聚焦模式）
HEPS-X射线吸收谱学线站，负责人 | 郑黎荣（zhenglr@ihep.ac.cn）
HEPS-通用环境谱学线站，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262840.html
HEPS-通用环境谱学线站，标题 | 通用环境谱学线站
HEPS-通用环境谱学线站，负责人 | 郑雷（zhenglei@ihep.ac.cn）
HEPS-通用环境谱学线站，PILOT联系人 | 马陈燕（macny@ihep.ac.cn）
HEPS-通用环境谱学线站，科学目标 | X射线能量2.1 keV ~ 10 keV范围内的稳定和高效的吸收谱测试，获取包括物质的化学形态、几何结构和电子结构等信息。
HEPS-通用环境谱学线站，主要特色 | 覆盖中等能区X射线，可开展低Z元素（S、P、Cl、Ar、K、Ca）和重金属元素（Cu、Fe、Co、Ni、Mn等）的K吸收边，以及过渡金属元素的L、M吸收边；样品形态多样（固体、液体、气体、混合态）；样品环境多样：原位电化学、电催化、高低温等。
HEPS-通用环境谱学线站，主要参数-能量范围（keV） | 2.1–10 keV
HEPS-通用环境谱学线站，主要参数-能量分辨率（ΔE/E） | ~2E-4
HEPS-通用环境谱学线站，主要参数-最小光斑（H×V） | 20 µm × 20 µm
HEPS-通用环境谱学线站，主要参数-最大光斑（H×V） | 15000 µm × 1500 µm
HEPS-通用环境谱学线站，主要参数-光通量 | 1E10 ~ 1E12 phs/s
HEPS-通用环境谱学线站，主要参数-样品环境 | 高温 / 低温
HEPS-通用环境谱学线站，主要参数-探测器 | 7元SDD，Lytle
HEPS-通用环境谱学线站，主要实验方法 | XAFS - X-ray absorption fine structure
HEPS-通用环境谱学线站，主要实验方法 | XANES - X-ray absorption near-edge structure
HEPS-通用环境谱学线站，主要实验方法 | XRF - X-ray fluorescence
HEPS-通用环境谱学线站，线站设备-实验站组成 | 实验站由真空腔体和 EXAFS 装置两部分组成。
HEPS-通用环境谱学线站，线站设备-真空腔体 | 真空度可达到 1E-4 Pa 以下，一般用于 2.1–5.0 keV 低能段元素吸收边测试，模式有全电子产额法（TEY）和部分荧光法（PFY）；真空与氦气氛可相互转换，以减少空气吸收；低能元素的液态样品可在氦气氛下实验。
HEPS-通用环境谱学线站，线站设备-EXAFS测量系统 | 在大气环境中，一般用于高于 5 keV 的元素吸收边测试，可使用透射法（TM）和荧光产额法（PFY）；具有三个电离室，测试样品置于前电离室1与后电离室2之间，后电离室3前放置标准滤片盘以实时校准能量。
HEPS-通用环境谱学线站，线站设备-上样机械手 | 在 EXAFS 装置处配备 6 轴上样机械手和样品盘，可同时容纳 50 个样品，换样时间 <10 秒；控制系统嵌入采谱程序，可自动更换样品并连续采谱，无需人工干预。
HEPS-通用环境谱学线站，线站设备-KB聚焦镜 | 实验站后配置 KB 聚焦镜，将光斑聚焦到约 13 µm × 14 µm，工作距离约 200 mm，适合小焦斑实验测试。
HEPS-通用环境谱学线站，样品环境-高温气固相原位装置 | 用于大气环境中的固态样品，室温至 873 K 加热变温，精度 ±1 ℃，可本地或远程控温；兼容透射与荧光模式；顶部加装气体循环装置可通入反应气体，实现原位固气相反应；同侧样品面安装蓝宝石窗可引入外部触发光以实现光催化反应条件。
HEPS-通用环境谱学线站，样品环境-低温保持器 | 液氮制冷，温控范围 80–300 K（室温），液氮容量 1.6 L；最快 30 分钟可达目标温度，温控稳定性 ±0.1 K；配备两个样品杆（每次可装 2 个样品），更换便捷约 5 分钟；密封性好，低温下可稳定 10 小时以上；内窗直径 15 mm（120 µm 高纯 Be 膜窗），外窗直径 35 mm（120 µm 麦拉膜窗）；配备荧光与透射样品架。
HEPS-通用环境谱学线站，探测器-配置 | 两台 7 元 SDD 探测器，分别位于真空腔体与 EXAFS 装置处；配置大面积荧光探测器以适合低浓度样品的荧光信号采集。
HEPS-通用环境谱学线站，制样设备 | 研钵、胶带、自动压片机。
HEPS-通用环境谱学线站，数据采集系统 | 自主开发的吸收谱学数据采集系统，实现双采谱系统自由切换；嵌入自动配气及自动换样等功能，对用户友好。
HEPS-通用环境谱学线站，数据处理软件 | 由 HEPS 计算与网络通信系统开发的两套吸收谱数据分析软件，支持实时在线或离线进行 XAS match、PCA‑LCF 以及扩展边拟合等处理。
HEPS-通用环境谱学线站，应用领域举例-固态Li-S电池原位电化学研究 | 全固态锂硫电池（ASSLSB）具有高比能量、高安全性和低成本的潜力。北京大学庞全全课题组通过设计复合固态硫正极，触发快速固固硫反应，使电池表现出优异的快充性能。利用 S 的 K-edge XANES 测试硫正极在充放电过程中的价态演变：原始电极中的 S 在第一次放电后转化成 Li2S 及 Li2Sx；充满电后，Li2S 及 Li2Sx 完全转化成硫；再次放电后，硫又转化为 Li2S 及 Li2Sx，显示良好的可逆性。相关成果发表于 Nature（2025），DOI:10.1038/s41586-024-08298-9。
HEPS-通用环境谱学线站，应用领域举例-汞污染还原机制研究 | 针对瑞典北部泥炭地系统中不同深度泥炭土，研究 Hg2+ 与 Hg0 的浓度及同位素特征，揭示沉积后汞的氧化还原转化过程：干湿沉降将 36% 的汞输入泥炭地，泥炭植被吸收 64%；表层光化学还原导致每年约 30% 的 Hg2+ 还原为 Hg0 并释放至大气；地下水位线以上有机质暗氧化降低 Hg0 浓度；地下水位线以下过饱和 Hg0 更多来自雨水中 Hg2+ 的直接光化学还原。相关研究利用 BSRF 4B7A 线站进行硫形态分析并发表于 Nature Communications（2023）14:7389。
HEPS-辅助实验室，官网页面 | https://ihep.cas.cn/dkxzz/HEPS/zzjs/gsxz/201903/t20190328_5262847.html
HEPS-辅助实验室，简介 | 针对首批束线的实验站内容和功能，辅助实验室将主要包括了生物、材料、化学化工、环境及原位样品环境支撑实验室等五个方面。实验室的主要功能是用户支持、同步辐射实验中的样品制备与临时存放。各个实验室均设有严格实验室安全制度，专人负责，系统地管理实验室的使用，样品制备与存放等，同时，实验室配备辐射监控设备和安全联锁警报系统等。
HEPS-通用环境谱学线站，负责人 | 张静（010-88235980 jzhang@ihep.ac.cn）